## Medicīnas preces
Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums - Medicīnas preces
Iep. Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Izmērs | Forma | Minimālais nepieciešamais daudzums 36 mēnešos | Ražotājs/ valsts, preces nosaukums | Preces apraksts | CE reģ. Nr. | Preces kods ražotāja katalogā | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Cena par formu | Summa par daudzumu EUR bez PVN | Summa par daudzumu EUR ar PVN | Komentāri
1. daļa | Sterilie komplekti un operāciju materiāli 33140000-3
1 | Standarta universālais komplekts sterils | 1.1 Meijo instrumentu galda pārklājs 79x145 |  | kompl. | 2200
2.2 pašlīpošie dvieļi 90x75cm-4 kārtas
3..4 dvieļi 19x25cm
4.1 Oper. līplenta 9x49cm
5. 1 pašlīpošais palags 175x175cm-4 kārtas
6. 1 pašlīpošais palags 150x240cm-4 kārtas
7.instrumentu galda pārklājs 150x190cm-1gab
8.Polietilēna iepakojums rūpnieciski pakots. Ne mazāk kā 3 pašlīpošas komplekta identifikācijas uzlīmes. Marķējums latviešu valodā. CE marķēts.
9. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums (8.punkts)
2 | Komplekts gūžas operācijām sterils | 1.1Meijo instrumentu galda pārklājs- stiprināts 79x145-1gab |  | kompl. | 150
2. 4 Dvieļi 19x25-4gab
3. 2 pašlīpošie dvieļi 75x90cm- 4 kārtas
4. 1 Instrumentu galda pārklājs 150x190 cm
5.1 Zeķveida pārklājs32x120cm, šķidrumu necaurlaidīgs
6. 3 operāciju līplentas 9x49cm
7. 1 šķeltais palags 200x260cm ar šķēlumu 20x120cm- 4 kārtas
8. 1 pašlīpošs operāciju palags 175x240cm- 4 kārtas
9.. 1 pārklājs ar līpošu malu175x175
10. Polietilēna iepakojums rūpnieciski pakots. Ne mazāk kā 3 pašlīpošas komplekta identifikācijas uzlīmes. Marķējums latviešu valodā. CE marķēts.
11.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums 10.punkts)
3 | Komlekts ekstremitāšu operācijām, sterils | 1. 1 Meijo instrumentu galda pārklājs 3-4 kārtasstiprināts 79x145,absorb. 65x85cm |  | kompl. | 350
2. Pārklājs-dvielis ar pašlīpošu malu 75x75cm- 4 kārtas
3. 4 dvieļi 18x25cm
4. 2 operāciju līplentas 9x49cm
5. 2 instrumentu galda pārklāji 3-4 kārtas, 150x190cm
6. 1 pārklājs ar elastīgas gumijas 7cm atveri 230x315cm- 4 kārtas
7. Polietilēna iepakojums rūpnieciski pakots. Ne mazāk kā 3 pašlīpošas komplekta identifikācijas uzlīmes. Marķējums latviešu valodā. CE marķēts.
8.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums 7.punkts)
|  | 1. 1 Majo galda pārklājs 79x145cm,absorb. 65x85cm |  |  | 10
2. 2 roku dvieļi 18x25cm
3. 1 op. līplenta 9x49cm
4 | Kraniotomijas komplekts | 4. 4 dvieļi ar pašlīpošu malu 50x50cm- 4 kārtas |  | kompl.
5. 1 kraniotomijas pārklājs 230x290cm,incīzijas lauks 30x20cm ar šķidruma savākšanas kabatu
6. 1 galda pārklājs 150x190cm,absorb. 75x190cm
7. Polietilēna iepakojums rūpnieciski pakots. Ne mazāk kā 3 pašlīpošas komplekta identifikācijas uzlīmes. Marķējums latviešu valodā. CE marķēts.
8.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums 7.punkts)
5 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | 1.Šķidrumu necaurlaidīgs 2 kārtu materiāls. Pārklājoša muguras daļa, kakla aizdarei viena gara līplente, trikotāžas roku manšetes, polieilēna vakuuma iepakojums. | XL -L 145 cm | gab | 2000
2.polieilēna vakuuma iepakojums, rūpnieciski pakots
3.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums 1.punkts)
6 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | 1.Šķidrumu necaurlaidīgs 2 kārtu materiāls.Pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena gara līplente, trikotāžas roku manšetes, polieilēna vakuuma iepakojums. | LL-130 cm | gab | 4000
2.polieilēna vakuuma iepakojums, rūpnieciski pakots
3.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums 1.punkts)
7 | Zeķveida pārklājs | sterils, polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 22x75cm;32x120cm | gab | 150
8 | Cepurveida pārklājs aparātiem | sterils, polietilēna vakuuma iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 150cm | gab | 144
9 | Trubu/vadu pārklājs | sterils, atvērts gals, polietilēna vakuuma iepakojums.Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 15x250cm | gab | 240
10 | Sūkņa un Diatermijas soma | sterila, pašlīpošs, divas kabatas. Polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 40x35cm | gab | 120
11 | Pārklājs | sterils, 3 kārtas, polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 120x150cm, atvere 5x7cm | gab | 400
12 | Pārklājs | sterils, 50 cm x 60 cm ,neausts, pašlīpoša atvere. Polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 50cm x 6 cm atvere 6 cm x 8 cm. | gab | 200
13 | Instrumentu galda pārklājs sterils | sterils,3 kārtas. Polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 75x90cm | gab | 5000
14 | Pārklājs-dvielis ar pašlīpošu malu | sterils, pārklājs 3-4 kārtas,līpmala 25cm,sterils. Polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 90x75 | gab | 600
15 | Pārklājs-palags ar pašlīpošu malu | sterils, pārklājs vismaz 3 kārtu, polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 175x150cm. | gab | 120
16 | Instrumentu galda pārklājs | sterils, absorbējošais slānis 75x150. Polietilēna iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | 100x150cm, | gab | 240
17 | Operāciju lampu rokturu pārklājs | sterils, polietilēna vakuuma iepakojums. Trīskārtu drošības iepakojums- transportkaste, komplekta kaste, polietilēna iepakojums. | Ø3.0cm x7.5cm | gab | 300
18 | Salvetes | Ķirurģijas, nesterilas. 40g, neaustas.-100 salvetes papīra iepakojumā. Trīskārtu drošības iepakojums- transporta kaste, polietlēns un papīrs. | 10x10cm | iepak. | 1000
19 | Salvetes | Marles,nesterila,12 kārtas- 100 salvetes iepakojumā. Trīskārtu drošības iepakojums- transporta kaste, polietlēns un papīrs. | 10x20 | iepak. | 360
20 | Salvetes | Marles 12 kārtas,sterilas 5gab iepakojumā. Trīskārtu drošības iepakojums- transporta kaste, polietlēns un papīrs. | 10x60 | iep. | 2200
21 | Kirurģiski dvieļi | Neausta materiala, nesterili ar Rtg.jūtīgu diegu; 40g Trīskārtu drošības iepakojums- transporta kaste, polietlēns un papīrs. | 40x60 | gab | 700
22 | Tampons | Neausta materiāla tampons, nesterils, ar apstrādātām sānu malām. Trīskārtu drošības iepakojumstransporta kaste, papīra kaste un polietilēns. | S | gab | 73000
Paraugi-1. un 5.poz-1.gab.
Kopā:
2. daļa | Pārklāji kušetēm 33191000-5
1 | Perforēti vienreizlietojamie palagi ruļļos ar antibakteriālu pārklājumu | Rullī, papīra, ar ķīmisku antibakteriālu pārklājumu, izgatavots no 100% celulozes, 2 kārtas/ Izmērs (pieļaujamā novirze ± 15%): 50 cm x 50 m | platums 50cm | gab | 1000
Kopā:
3. daļa | Anti- bakteriāli kājslauķi
1 | Anti- bakteriāli kājslauķi | Materiāls- Polietilēna plēve pārklāta ar aniti- bakteriālu akrila līmi. Anti- bakteriālais paklājs iznīcinaecherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus u.c..Vienā iepakojumā 30 loksnes, paklājiņa loksnes numurētas. Paklājiņa apakšējā kārta ir pilnībā adhezīva, kas nodrošina vienmērīgu paklājiņa pielipšanu pie virsmas. | 115x90cm | iep. | 100 | Purus paklāji | Purus antibakteriālie paklāji 114.3x91.4cm, N30x4 | B/N | 3645-XX | 21.99 | 21.99 | 2199 | 2660.79
Kopā: | [11 empty] | 2199 | 2660.79
4. daļa | Sistēmas un šļirces
1 | I/V sistēma | IV sistēma, sterila, ar gaisa vārstuli un dozēto pilinātāju, asa silikonizēta plastmasas adata, integrēts bakteriāls gaisa filtrs, ar Luer Lock injekciju adatu. Izmērs: 150 cm |  | gab | 130000
2 | Transfūziju sistēma | Transfūziju sistēma, sterila, ar injekciju adatu, asa silikonizēta plastmasas adata, pilienu kamera elastīga, garums 80 mm, ar savienotājgredzenu pilinātāja fiksācijai, ar iebūvētu 200 µm filtru, 150 cm. |  | gab | 600
3 | Šļirce injekcijām, | Šļirce injekcijām, sterila, skala ar pagarinājumu vismaz par 0.5 ml virs nominālā tilpuma, no lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs virzulis un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu, trīsšķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu, katra šļirce atsevišķā iepakojumā | 2ml | gab | 56700
4 | Šļirce injekcijām, | Šļirce injekcijām, sterila, skala ar pagarinājumu vismaz par 1 ml virs nominālā tilpuma, no lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs virzulis un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu, trīsšķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu, katra šļirce atsevišķā iepakojumā | 5ml | gab | 21900
5 | Šļirce injekcijām, | Šļirce injekcijām, sterila, skala ar pagarinājumu vismaz par 2 ml virs nominālā tilpuma, no lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs virzulis un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu, trīsšķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu, katra šļirce atsevišķā iepakojumā | 10ml | gab | 190000
6 | Šļirce injekcijām, | Šļirce injekcijām, sterila, skala ar pagarinājumu vismaz par 4 ml virs nominālā tilpuma, no lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs virzulis un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu, trīsšķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu, katra šļirce atsevišķā iepakojumā | 20ml | gab | 127000
Kopā:
5. daļa | I/V katetri 33141200-2
1 | Perifēro vēnu katetrs bez injekciju porta | Perifēro vēnu katetrs bez injekciju porta,ar nekustīgiem spārniņiem 24G.Vēnu kanilācija vienas rokas tehnikā.Katetrs izgatavots no poliuretāna un nesatur lateksu.Katetra gals atraumatisks,garums vismaz 19mm.Papildus kontrolei iespējama atrāvuma gadījumos visā katetra garumā jābūt rentgenā kontrastējošām joslām(vismaz četrām).Metāla adata ar gala slīpējumu,kas nodrošina V veida trikuspidālo ādas un vēnas griezumu,aprīkota ar caurspīdīgu asins uztvērēju,hidrofobu asins filtru un asins atpakaļplūsmas kameru. | 24G | gab | 3000
2 | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu ar vārstu,sterils,katetra materiāls-poliuretāns,izmēri 20-24G.Katetra spārniņi,rumba un papildus injekciju ports apzīmēti ar atbilstošu katram izmēram krāsu kodu.Katetra spārniņi ir lokani,katetriem no 20-24G spārniņos ir iestrādātas ventilācijas atveres, ne mazāk kā 3 katrā pusē.Katetrs nesatur lateksu,ir brīvs no DEHP.Papildus injekciju ports ir aprīkots ar pašnoslēdzošu vārstu,vārsts atveras brīdī,kad tiek savienots ar šļirci un aizveras,kas šļirce tiek atvienota.Portam ir korķis,kas ir piefiksēts pie porta pamatnes.Perifēro katetru mandrēnas 20-20G,sterilas,polopropilēna mandrēnas ar atraumatisku galu,nodrošina fizisku katetra noslēģšanu laikā,kad katetrs netiek lietots,starp infūzijām.Nesatur lateksu. | 20-24G | gab | 50000
Kopā:
6. daļa | Ķirurģiskās šūšanas materiāli I 33141121-4
1 | Diegi | Silk, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 3/0diegs; 3/8-25mm adata | gb | 1000
2 | Diegi | Silk, griezoša adata. Diega garums 90cm | 2/0diegs; 3/8-25mm pastiprināta adata | gb | 600
3 | Diegi | Silk, griezoša adata. Diega garums 90 cm | 0diegs; 3/8-30mm pastiprināta adata | gb | 600
4 | Diegi | Polyester. atraumatiskā adata. Diega garums 75cm | Nr.1diegs; 1/2-40mm pastiprināta adata | gb | 70
5 | Diegi | Polyester, atraumatiskā adata. Diega garums 75 cm | 2/0 diegs; 1/2-25mm adata | gb | 180
6 | Diegi | Polyester, atraumatiskā adata. Diega garums 75 cm | 0 diegs; 1/2-25mm adata | gb | 70
7 | Diegi | Polyester, atraumatiskā adata. Diega garums 75 cm | Nr.0 diegs; 1/2-36mm pastiprināta adata | gb | 70
8 | Diegi | Polyester, atraumatiskā adata. Diega garums 75 cm | 2/0 diegs; 1/2-36mm pastiprināta adata | gb | 70
9 | Diegi | Polyester, atraumatiskā adata. Diega garums 75 cm | 3/0 diegs; 1/2-30mm adata | gb | 70
10 | Diegi | Polypropulene, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 6/0 diegs; 3/8-16mm adata | gb | 180
11 | Diegi | Polypropulene, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 5/0 diegs; 3/8-19mm adata | gb | 180
12 | Diegi | Polypropulene, atraumatiska adata. Diega garums 75 cm | 6,0-1/2 dubultā 10mm | gb | 48
13 | Diegi | Polypropulene, atraumatiska adata. Diega garums 75 cm | 5,0-1/2 dubultā 16mm | gb | 48
14 | Diegi | Polyglactine, Svift griezoša adata. Diega garums 75 cm | 3/0; 3/8-19mm | gab | 70
15 | Diegi | Polyglactine, Svift griezoša adata. Diega garums 75 cm | 4/0; 3/8-19mm | gab | 70
16 | Diegi | Polyamide, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 4/0; 3/8-20mm | gab | 12000
17 | Diegi | Polyamide, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 3/0; 3/8-25mm pastiprināta adata | gab | 1200
18 | Diegi | Polyamide, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 2/0; 3/8-30mm pastiprināta adata | gab | 70
19 | Diegi | Polyamide, griezoša adata. Diega garums 75 cm | 0; 3/8-35mm pastiprināta adata | gab | 70
Piezīmes | Uz iepakojuma uzlīme un norāde -sterils, ciparu un burtu augstums norādē par diegu izmēru izmēru ne mazāks par 4mm. Adata uz iepakojuma attēlota 1:1 mērogā, norādīts diega garums. Uz iepakojuma norāde par diega veidu. Pievienota insrukcija valsts valodā par produkta lietošanu. Pozīcijai jābūt no VIENA ražotāja. Diegs ar adatu iepakoti dubultā sterilā marķētā iepakojumā, iepakojums ievietots papīra/kartona kastē, kas nedeformējas, kaste ietīta caurspīdīgā polietilēnā. Nepieciešams pievienot katalogus, kuros ir atzīmētas piedāvātās pozīcijas. Nepiedāvāt adatu un diegu kombinācijas, par kurām pretendents var iesniegt tikai ražotāja izdotu izziņu, ka ir iespējams to izgatavot pēc pieprasījuma, uzrādītajiem kodiem jābūt ražotāja standarta produkcijai, ko var atrast katalogā.
Kopā:
7. daļa | Ķirurģiskās šūšanas materiāli II 33141121-4
1 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar ilgstošu šuves noturības laiku | Viendzīslas, ķīmiskais sastāvs: polihidroksibutirāts, lūdzu nepiedāvāt polidioksanona diegu. Absorbcijas laiks līdz 468 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās zūd 50% pēc 90 dienām. Diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 2/0 90 cm ar apaļu adatu, 1/2 adatas izliekums, 26 mm adatas garums | gab | 108
2 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar ilgstošu šuves noturības laiku | Viendzīslas, ķīmiskais sastāvs: polidioksanons, absorbcijas laiks 180-210 dienas, atlieku stiprība no sākotnējās zūd 50% 28-35. dienā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm , | Diegi 0 150 cm cilpa ar apaļu adatu, 1/2 adatas izliekums, 48 mm adatas garums | gab | 360
3 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar ilgstošu šuves noturības laiku | Viendzīslas, ķīmiskais sastāvs: polidioksanons, absorbcijas laiks 180-210 dienas, atlieku stiprība no sākotnējās zūd 50% 28-35. dienā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm , | Diegi 1 150 cm cilpa ar apaļu adatu, 1/2 adatas izliekums, 48 mm adatas garums | gab | 360
4 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Viendzīslas, Ķīmiskais sastāvs: glikonāts vai ekvivalents, Absorbcijas laiks no 60 dienām līdz 90 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās zūd - 50% pēc 14. dienas; 0% pēc 28. dienas, Diega garuma amplitūra +/- 5 cm, spolītes tipa iepakojums | Diegi 3-0 90 cm ar 2 x apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums,30 mm adatas garums | gab | 72
5 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 2 90 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 48 mm adatas garums | gab | 360
6 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 1 90 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 48 mm adatas garums | gab | 360
7 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 1 90 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 40 mm adatas garums, pastiprinātas cietības | gab | 360
8 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 1 90 cm ar griezošo adatu, 1/2 adatas izliekums, 40 mm adatas garums | gab | 360
9 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 1 70 cm ar universālo adatu, slēpes formas adatas izliekums, 30 mm adatas garums, pastiprinātas cietības | gab | 360
10 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 0 90 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 40 mm adatas garums, pastiprinātas cietības | gab | 360
11 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 0 90 cm ar universālo adatu, 1/2 adatas izliekums, 37mm adatas garums | gab | 360
12 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 0 70 cm ar universālu adatu, 1/2 adatas izliekums, 30 mm adatas garums | gab | 360
13 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 2/0 90 cm ar apaļu adatu, 1/2 adatas izliekums, 40 mm adatas garums, pastiprinātas cietības | gab | 360
14 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 3/0 70 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 26 mm adatas garums | gab | 360
15 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 3/0 70 cm ar universālo adatu, 1/2 adatas izliekums, 30 mm adatas garums | gab | 360
16 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 3/0 70 cm ar apaļo adatu, 1/2 adatas izliekums, 30 mm adatas garums | gab | 360
17 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 4/0 70 cm ar apaļu adatu, 1/2 adatas izliekums, 26 mm adatas garums | gab | 360
18 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 1 2x70 cm, ligatūras | gab | 360
19 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 0 140 cm, ligatūras | gab | 360
20 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 2/0 2x70 cm, ligatūras | gab | 36
21 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 2/0 150 cm, ligatūras | gab | 360
22 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku | Pītie, poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai ekvivalents, nedrīkst piedāvāt poliglikolskābi, Absorbcijas laiks līdz 70 dienām, Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā, diega garuma amplitūra +/- 5 cm | Diegi 3/0 150 cm, ligatūras | gab | 36
Piezīmes | Uz iepakojuma uzlīme un norāde -sterils, ciparu un burtu augstums norādē par diegu izmēru izmēru ne mazāks par 4mm. Adata uz iepakojuma attēlota 1:1 mērogā, norādīts diega garums. Uz iepakojuma norāde par diega veidu. Pievienota insrukcija valsts valodā par produkta lietošanu. Pozīcijai jābūt no VIENA ražotāja. Diegs ar adatu iepakoti dubultā sterilā marķētā iepakojumā, iepakojums ievietots papīra/kartona kastē, kas nedeformējas, kaste ietīta caurspīdīgā polietilēnā. Nepieciešams pievienot katalogus, kuros ir atzīmētas piedāvātās pozīcijas. Nepiedāvāt adatu un diegu kombinācijas, par kurām pretendents var iesniegt tikai ražotāja izdotu izziņu, ka ir iespējams to izgatavot pēc pieprasījuma, uzrādītajiem kodiem jābūt ražotāja standarta produkcijai, ko var atrast katalogā.
Kopā:
8. daļa | Ķirurģisko šuvju materiāli I 33141125-2
1 | Rezerves magazīnas | Daudzreizlietojamā mehāniskā griezējšuvēja kasetes savietojamas GIA Premium 50 šuvēju. (6gab. iepakojumā) | 50-3.8 | iepak. | 10
2 | Šuvēju kasetes | Kasetes metāliskam daudzkārtlietojamam lineārajam šuvējam TA Premium (6 gab.iepakojumā) | 55-4.8 | iepak. | 2
3 | Bipolāras koagulācijas instruments | savietojams ar iekārtu Valleylab 150. LigaSure instrumenti konvenciālām operācijām, instrumenta garums 23cm, rotācijas leņķis 3500 . Bipolārās tehnoloģijas multifunkcionāls ķirurģisk instrumets audu liģēšanas, disekcijas un griešanas nodrošināšanai to diametrā līdz un iekļaujot 7mm konvenciālo operāciju laikā. Darba virsmas garums 20mm, griešana 18mm. Instrumenta aktivācija gan ar kājslēdzi gan ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura |  | gab | 10
4 | Mehānisks ķirurģiskais griezējšuvējs | konvenciālām operācijām, vienreizlietojams mehānisks ķirurģiskais anastamožu šuvējs un rezeves magazīnas: ar ielādētu kaseti, šuvēja aktivizācijas svira darbojas no abām pusēm, neslīdoša virsma, 2.5mm, 3.8mm, un4.8mm kasetes ir savtarpēji maināmas, jauns nazis katrā magazīnā, nazis no 440 nerūsējošā tērauda sērijas, kasetes ar taisnstūra veida profila skavu stiepli, piltuvveida padziļinājumi laktā pareizai B formas skavu veidošanai, atraumatiski žokļi bez audu ierobežotāja, ar iestrādātu spraugas kontroli, ātrā atvēršanas poga: |  | gab | 1
| 4.1. | Šuvējs vismaz 84 skaviņas | 80-4.8mm | gab | 3
| 4.2. | Rezerves magazīnas vismaz 84 skaviņas | 80-4.8mm | gab | 6
Kopā:
9. daļa | Ķirurģisko šuvju materiāli II 33141125-2
1 | Titāna klipu/skavu kārtridži | Laparaskopiskie ligaklipi saderīgi ar ,,Storz" klipatoru. Klipu izmēri audu un asinsvadu liģēšanai diametrā no 2mm līdz 16mm. Katrā kārtridžā ir 10 klipi. Klipi ir rentgencaurlaidīgi. | izm. M, L | gab. | 8
2 | Ādas skavotājs | ādas skaviņu automāts ar 35 nerūsējoša tērauda W izmēra skaviņām. Sterils iepakojums, vienreizējai lietošanai, sterilizēts pielietojot etilēna oksīdu. | *1/1 platums 6.5mm, augstums 4.7mm *1/1 platums 5.7mm, augstums 3.9mm | gab | 8
Paraugs- 1.iepakojums
Kopā:
10. daļa | Elektrodi 33162000-3
1 | Koagulācijas nazis | Koagulācijas nazis ar 3m vadu,vienreizlietojams., trīs zaru dakša 5mm, savienojams ar AF ķirurģiskām ierīcēm BOWA ARC 250 un CONMED Corporation SYSTEM 5000 ,sterils. |  | gab | 1000 | Wickimed HCP-01, Wickimed, Turcija | Koagulācijas nazis, vienreizlietojams, ar 3m vadu, trīszaru dakša, savietojami ar visām tehniskajā specifikācijā minētajām elektroķirurģijas iekārtām | HK06/02033 | 58735 | 1.69 | 1.69 | 1690 | 1892.8
2 | Dispersīvie elektrodi | Vienreizlietojami, folija iepakojumā 5 gab., iepakojums atkārtoti aiztaisāms. savienojams ar AF ķirurģiskām ierīcēm BOWA ARC 250 un CONMED Corporation SYSTEM 5000 ,sterils. | Pacientiem no 15 kg, | gab | 1800 | Skintact RS25, Leonhard Lang, Austrija | Vienreizlietojami, iepakoti pa 5 gab, savietojami ar visām tehniskajā specifikācijā minētajām elektroķirurģijas iekārtām | CE deklarācija, IIB klase | RS25, ref 50061 | 0.61 | 3.05 | 1098 | 1229.76
3 | Ārejās sirds stimulācijas elektrodi QUIK- COMBO (vai analogi), saderīgi ar defibrilatoriem Lifepak. | Elektrodi pielietojami pieaugušajo un bērnu sinhronizētai kardioversijai, ārējai sirds stimulācijai un kardiomonitorēšanai, defibrilācijai. Elektrodiem jābūt klātiem ar gēlu, pašlīpošiem, elektrodiem jābūt iesaiņotiem izturīgā, hermētiskā, mitrumu necaurlaidošā iepakojumā., komplektā 2 gabali. Elektrodu derīguma termiņam jābūt vismaz 30 mēneši no preces piegādes datuma | Elektrodu pieslēguma kabelim jābūt vismaz 60 cm | kompl. | 10 | Skintact Easybeat DF-20N | Savietojami ar Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 500 un Lifepak 1000. Iepakoti pa 2 gab., hermētiskā iepakojumā. Derīguma termiņš 36 mēneši. Kastē 30 iepakojumi. | CE deklarācija Iib klase | DF-20N, | 13.5 | 27 | 135 | 151.2
Paraugs- 1. un 2.poz.- 1.gab.
Kopā: | [11 empty] | 2923 | 3273.76
11. daļa | Indikatori autoklāva darbības kontrolei- 33191000-5
1 | 1.klases idikators, uzlīme-rullis | Savienojama ar GKE marķēšanas pistoli. Marķēšanas pistole ar ieliekamām uzlīmēm. Uz uzlīmēm var attēlot informāciju trīs rindās, katrā 12 simboli. | Rullī- 750 indikatori. Iepakojumā 12 ruļļ. | iepak. | 10
2 | Bowie- Dick simulācijas tests | BDS testi savienojami ar GKE PCD ierīci. Klasificēts atbilstoši EN 867-1 kā B klase | 100 testi iepakojumā | iepak. | 10
3 | Cikla kontroles indikators GKE | Indikatori savienojami ar GKE PCD ierīci. Atbilst EN-ISO -11140-1, 2.klase | 100 indikat. Iepakojumā | iepak. | 10
4 | Bioloģiskie indikatori | Pašattīstošie Bl (ampula satur lizofilētas baktēriju sporas un barotni). Inkubācijas temperatūra 50,5-60 C | ampula | gab. | 30
Kopā:
12. daļa | Sterilizācijas piederumi 33191000-5
1 | Sterilizācijas papīrs kreps | balts/44 zils, sterilizācijai tvaika autoklāvā. Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Uz iepakojuma jābūt salasāmai informācijai par izmēriem un lokšņu krāsām, iepakojumā jābūt komplektētām pārmaiņus divās krāsās un dažādu blīvumu; | 100x100, 250 gab pakā | iepak. | 8 | Wipak | Sterilizācijas papīrs zils/balts 100x100cm, CW6100, N144 | MDD | CW6100 | 61.67 | 61.67 | 493.36 | 552.5632
2 | Sterilizācijas papīrs smagiem instrumentiem | zils/77 zaļš, sterilizācijai tvaika autoklāvā. Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Uz iepakojuma jābūt salasāmai informācijai par izmēriem un lokšņu krāsām, iepakojumā jābūt komplektētām pārmaiņus divās krāsās un dažādu blīvumu; | 120x120, 100 gab. pakā | iepak. | 12 | Wipak | Sterilizācijas papīrs zils/balts 120x120cm, CW6120, N120 | MDD | CW6120 | 70.29 | 70.29 | 843.48 | 944.6976
3 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 50x300 mm | gab | 2000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 50x300mm, N100 | MDD | S1 | 0.0132 | 0.0132 | 26.4 | 29.568
4 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 75x300 mm | gb | 5000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 75x300mm, N100 | MDD | S18 | 0.0223 | 0.0223 | 111.5 | 124.88
5 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 100x300mm | gab | 4000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 100x300mm, N100 | MDD | S8 | 0.0296 | 0.0296 | 118.4 | 132.608
6 | Sterilizācijas maisi autoklāviem | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 100x400mm | gab | 2000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 100x400mm, N100 | MDD | S9 | 0.0385 | 0.0385 | 77 | 86.24
7 | Sterilizācijas maisi autoklāviem | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 120x300mm | gb | 2000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 120x300mm, N100 | MDD | S1230 | 0.072 | 0.072 | 144 | 161.28
8 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 150x300mm | gb | 3000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 150x300mm, N100 | MDD | S20 | 0.0425 | 0.0425 | 127.5 | 142.8
9 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 150x380mm | gb | 2000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 150x400mm, N100 | MDD | S13 | 0.055 | 0.055 | 110 | 123.2
10 | Sterilizācijas maisi autoklāviem | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 160x340mm | gb | 5000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 150x350mm, N100 | MDD | S26 | 0.0483 | 0.0483 | 241.5 | 270.48
11 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 210x400mm | gb | 3000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 205x400mm, N100 | MDD | S10 | 0.0774 | 0.0774 | 232.2 | 260.064
12 | Sterilizācijas maisi autoklāviem bez ieloces | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 270x450mm | gb | 2000 | Wipak | Sterilizācijas paketes 270x440mm, N100 | MDD | S30 | 0.123 | 0.123 | 246 | 275.52
13 | Sterilizācijas maisi autoklāviem ar ieloci | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai; | 100x370x40mm | gb | 500 | Wipak | Sterilizācijas paketes 100x50x360mm, N500 | MDD | B30 | 0.0772 | 0.0772 | 38.6 | 43.232
14 | Absorbējošais papīrs | īpaši blīva papīra loksne ar augstu absorbcijas pakāpi, materiāla blīvums 70 g/m2, Uz piegādes iepakojuma jābūt salasāmai informācijai par izmēriem, materiāls paredzēts pielietošanai sterilizācijas procesos piesātinātā ūdens tvaikā un etilēna oksīda gāzē. | 40cmx55mm | gb | 300 | Wipak | Absorbējošs papīrs 40x50cm, N500 | MDD | TL40 | 0.0733 | 0.0733 | 21.99 | 24.6288
15 | Pretputekļu maiss | Pretputekļu maisa biezums ne mazāks kā 70 µm, maisiem jābūt caurspīdīgiem ar pašlīmējošu aizdari;Noņemot aizsargplēvi no pašlīmējošā slāņa, tas nedrīkst atdalīties no pamatnes kopā ar slāņa aizsargplēvi;Uz piegādes iepakojuma jābūt salasāmai informācijai par izmēriem;uz paša maisiņa vieta, informācijas norādei par ievietojamo priekšmetu. | 400x760mm | gab | 1000 | Wipak | Pretputekļu maisi ar pašlīmējošu malu 420x700mm, N200 | MDD | SSDC60 | 0.455 | 0.455 | 455 | 509.6
16 | Pretputekļu maiss | Pretputekļu maisa biezums ne mazāks kā 70 µm, maisiem jābūt caurspīdīgiem ar pašlīmējošu aizdari;Noņemot aizsargplēvi no pašlīmējošā slāņa, tas nedrīkst atdalīties no pamatnes kopā ar slāņa aizsargplēvi;Uz piegādes iepakojuma jābūt salasāmai informācijai par izmēriem;uz paša maisiņa vieta, informācijas norādei par ievietojamo priekšmetu. | 300x500mm | gab | 1000 | Wipak | Pretputekļu maisi ar pašlīmējošu malu 300x500mm, N200 | MDD | SSDC40 | 0.42 | 0.42 | 420 | 470.4
17 | Instrumentu aizsargpaka | Asu instrumentu aizsardzībai. Papīra pamatne ar caurspīdīgu kabatu virspusē. Uz katras aizsargpakas ir indikators EO un tvaikam. Iepakojumā nemazāk kā 100 gabali. Imēri: | 50x128mm | gab | 2500 | Clinipak | Instrumentu aizsargpaka 30mm, N200 | MDD | PPT008C | 0.083 | 0.083 | 207.5 | 251.075
18 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 100x50mmx100m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis ar ieloci 100x50x100 | MDD | RB51 | 11.75 | 11.75 | 23.5 | 26.32
19 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 300x65bbx100m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis ar ieloci 300x80x100 | MDD | RB55 | 28.41 | 28.41 | 56.82 | 63.6384
20 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 150mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 150x200m | MDD | R42 | 16.33 | 16.33 | 32.66 | 36.5792
21 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 100mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 100x200m | MDD | R41 | 11.51 | 11.51 | 23.02 | 25.7824
22 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 50mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 50x200m | MDD | R39 | 8.08 | 8.08 | 16.16 | 18.0992
23 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 75mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 75x200m | MDD | R40 | 9.87 | 9.87 | 19.74 | 22.1088
24 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 200mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 200x200m | MDD | R43 | 27 | 27 | 54 | 60.48
25 | Sterilizācijas rullis | Materiāla blīvums 60 g/m2, sterilizācijai tvaika un etilēna oksīdā.Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2009; neatkarīgas, akreditētas laboratorijas atbilstības sertifikāts Plastikāta plēvei jāsastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīra daļai jābūt ar antimikrobiālu noturību;Atverot iepakojums drīkst sadalīties tikai pa šuvēm, neatkarīgi, pirms vai pēc sterilizācijas procesa. Uz maisiņiem jābūt indikatoriem prasītajām sterilizācijas metodēm. Indikatoru krāsu maiņai pēc sterilizācijas procesa ir jābūt nepārprotamai;Izmēri: | 250mmx200m | gab | 2 | Wipak | Sterilizācijas rullis 250x200m | MDD | R44 | 29.83 | 29.83 | 59.66 | 66.8192
26 | Lenta iepakojuma aizlīmēšanai, bez indikatora | Līplenta bez indikatoru - autoklāvam izmēri:19mm+/- 1mm x 50m | 19mmx50m | gab. | 20 | Wipak | Līplenta bez indikatora 19mmx50m, ITN19 | MDD | ITN19 | 1.01 | 1.01 | 20.2 | 22.624
27 | Lenta iepakojuma aizlīmēšanai, ar indikatoru | Līplenta ar indikatoru - autoklāvam izmēri:18mm+/- 1mm x 50m | 19mmx50m | gab. | 20 | Wipak | Līplenta ar indikatoru 19mmx50m, ITS19 | MDD | ITS19 | 2.16 | 2.16 | 43.2 | 48.384
Paraugs- 1.poz. 5 gabali, 2.poz.-5 gabali, 3.poz.- 5 gabali, 26.poz.- 1 gab., 27.poz.- 1gab.
Kopā: | [11 empty] | 4263.39 | 4793.67
13. daļa | Rentgena filmas un ķimikālijas 33140000-3; 33696300-8
1 | Dentālās filmas | Dental Intraoral Film D- 2, iepakojumā 100. | 3x4cm | iepak. | 36
2 | Dentālo filmu attīstītājs |  | 4x2l iepkojumā | Iepak. | 8
3 | Dentālo filmu fiksāža |  | 4x2l iepkojumā | Iepak. | 8
Kopā:
14. daļa | Histoloģijas laboratorijas ķimikālijas 33696300-8
1 | Formalīns | 10% šķīdums, buferēts, pH pie 25 C- 6.8-7.2, HCHO-38-42 g/l, Na 61-71 mmol/l | 20 l kanna | gab | 10 | Formaldehyde, J.T.Baker, starpvalstu | Formalīns , buferēts 10 % | CE3933 | 3933.9020 | 22 | 22 | 220 | 266.2
2 | Parafīns- histovasks | Pārslas vai granulas. Kušanas t 56-58 C | 15 kg iepak. | iepak. | 4 | Paraplast Normal, Kaltek, Itālija | Parafīns, kušanas temp. 56 C | 3380M | 481 | 33 | 33 | 132 | 159.72
3 | Ksilols | Hylena, kannā, izvelkams korķis 10 l kannā. | 10 l kanna | gab | 12 | Xylene, J.T. Baker.starpvalstu | Ksilols, 5 L*2 | CE3410 | 3410.5000 | 74 | 74 | 888 | 1074.48
4 | Giemsa krāsa | histoloģijas laboratorijai | 1-0,5 l stikla pudele | litri | 5 | Giemsa stain, J.T.Baker, starpvalstu | Giemsa kr. , 500ml*2 | CE352603 | 352603R | 80 | 80 | 400 | 484
5 | Eozīna šķīdums spirtā | 0,2% speciālais histoloģijas laboratorijai | 1 l stikla pudele | gab | 3 | Eosin sol. Alcholol, histology, Kaltek, Itālija | Eozīna sp. sķīd. Histol. 500 ml*2 | 3380M | 1122 | 30 | 30 | 90 | 108.9
6 | Stikliņu līme | gaismas indeks 1.492 pie +20C, maz viskozs | PET gaismas aizsargāta pudele 0.5l | gab | 3 | Histokitt, Heinz Herenz, Vācijakods 1133856 | Hstokitt 500 ml | 1249GB438160513 | 1133856 | 42 | 42 | 126 | 152.46
7 | Fenols | kristāliska karbolskābe | 1 kg stikla pudele | gab | 1 | Phenol Baker, J.T. Baker, starpvalstu,kods 0505.1000 | Fenols 1 kg | CE0505 | 0505.1000 | 120 | 120 | 120 | 145.2
8 | Uni un Biopsijas kasetes | Mikropreperātu kasetes biopsiju,izgatavotas no acetālpolimēra,rakstīšanas virsma 35° leņķī,var vairākkārtīgi atvērt un aizvērt |  | gab | 12000 | Kasetes 35<, histol, ar vāciņu, Kaltek, Itālija, kods 0393-0343 | Kastetes histol, 35gr. Ar vāc. | 3380M | 0393-0434 | 0.039 | 0.039 | 468 | 566.28
| Paraugs - 8.poz. 3gab. | [10 empty] | 0 | 0
Kopā: | [11 empty] | 2444 | 2957.24
15. daļa | Histoloģijas laboratorijas ķimikālijas I 33696300-8
1 | Hematoxyiltne | pēc Mayer, histoloģijas laboratorijai | 1l stikla pudele | gab | 10 | Hematoxyline Mayer, Reagena, | Hematoksilīns, 1L | DNKFRC101134A | 180210 | 64 | 64 | 640 | 774.4
2 | Biopsiju švammes | Mikropreperātu kasešu švammes,materiāls no polistēra uretāna putām,iztur temperatūru no -40° līdz 121°C | 30.2x25.4x2mm | gab | 6000 | Kaltek, Itālija, Biposiju švammes | Mikropreperātu kasešu švammes,materiāls no polistēra uretāna putām,iztur temperatūru no -40° līdz 121°C | 3380M | 679 | 0.012 | 0.012 | 72 | 87.12
Paraugs - 2.poz. 3gab.
Kopā: | [11 empty] | 712 | 861.52
16. daļa | Medicīniskie komplekti 33141615-4
1 | Sistēma ar maisu parenterālai barošanai | sterila, savienojama ar trīs flakoniem. |  | gab | 50
2 | Adata | Mini- spike vai ekvivalents pielietojams skidrumu iesūksanai no dažādiem streriliem flakoniem no 3-1000ml, adata nosledzama ar ciesi piegulošu vāciņu, integrēts gaisa filtrs maksimālai aizsardzībai pret kontamināciju |  | gab | 6300
3 | Trīszaru krāniņi ar vadu | Trīszaru krāniņi ar vadu.Izgatavots no caurspīdīga inerta materiāla,kas nereaģē ar ievadāmo šķīdumu,taukiem,lietojamo dezinfekcijas līdzekli un spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu,krāna korpus izgatavots no mikrokristalīna poliamīda. |  | gab | 900
4 | Ierīce intermitējošai atsūkšanai | Ierīce intermitējōšai atsūkšanai,abi gali adaptēti dažādu izmēru cauruļu,vai atsūkšanas katetru pievienošanai,vienreizlietojama,sterilā iepakojumā. |  | gab | 500
5 | Filtrs spinālām adatām 5my pury | Sterils 5ym injekciju un aspirācijas filtrs. daļiņu kontaminācijas riska novēršanai.Lock savienojums izmantojams savienojumā ar šļirci un adatu,katetru vai citu pieeju.Sterils. |  | gab | 500
6 | Elastomers infūzijas sūknis | Elastomers infūzijas sūknis (abu latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni,tas saplok:silikona iekšējā membrāna).Ķīmijterapijai un pacientu pečoperācijas atsāpināšanai.Paredzēts i/v,intraarteriālai,i/m,s/c,epidurālai medikamentu ievadīšanai.Fiksēts nominālais infūzijas ātrums 5ml/h,paredzēts darbam pacienta kontrolētas analgēzijas režīmā ar 0.5ml bolus un kā vienreizlietojams,sterils medikamentu dozētājs.Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu,noslēdzas ar vāciņu.Katetrs ar filtru un klemmi.Katram sūknim līdzi nāk bukletiņš latviešu valodā-informācija pacientam. | 60ml-24h | gab | 70
7 | Epidurālās anestēzijas komlekts | Lord šļirce 10ml, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals, graduēta Tuohy tipa epidurālā adata 1.3x80mm(18G) ar atdalāmiem spārniņiem, ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba |  | gab | 50
Kopā:
17. daļa | Dozēšanas komlekti 33141626-4
1. | Sistēma kontrastvielu ievadīšnai | sterila,līdz 200ml kontrastvielas ievadīšanai, saderība ar bolus injektoru Vistron CT.Ar Quik Fill tipa caurulei un 60 collu zema spiediena cauruli. |  | gab
Kopā:
18. daļa | Zondes 33141641-5
1 | Zonde duodenālā | sterila, ar vadītājstiegru | CH-14-18 | gab | 200 | Pennine Healthcare, LielbritānijaLevins Tube | Sterila, cietība A80, 122cm gara, kastē 100 gab. |  | XLT2214-XLT2218 | 0.37 | 37 | 74 | 82.88
2 | Atsūcējkatetri | ,,fingertip" ,garums 52cm, kodēti ar krāsām, | CH6-CH18 | gab | 1000 | Pennine Healthcare, Lielbritānija, | Atsūkšanas katetri ar vakuuma kontroli, garums 60 cm. Kastē 100 gab. |  | OSC1506 - OSC1518 | 0.245 | 24.5 | 245 | 274.4
3 | Elpceļu atsūkšanas cietie katetri | cietais atsūkšanas katetrs (atūkšanas rokturis ), ar vakuuma kontroli, paredzēts gļotu un asiņu atsūkšanai no mutes dobuma, korpuss liekts, distālais gals atraumatisks, centrāli atvērts ar sānu atverēm, konektora gals, savienojams ar savienotājcauruli 6-8mmØ XIII.daļa 2.poz. |  | gab | 300 | Pennine Healthcare, Lielbritānija, uzgalis Maxi | Uzgalis ar vakuuma kontroli, centrālo atveri un sānu atverēm. Kastē 50 gab. |  | LY-4701 | 0.45 | 22.5 | 135 | 151.2
4 | Elpceļu atsūkšanas cietie katetri ar cauruli | cietais atsūkšanas katetrs (atūkšanas rokturis ), ar vakuuma kontroli, paredzēts gļotu un asiņu atsūkšanai no mutes dobuma, korpuss liekts, distālais gals atraumatisks, centrāli atvērts ar sānu atverēm, konektora gals, savienots ar savienotājcauruli ~ 200cm. |  | gab | 120 | Pennine Healthcare, Lielbritānija | Atsūkšanas uzgalis Midi ar CH25 atsūkšanas cauruli, garums 2m. Kastē 10 gab |  | LYS-5620 | 1.3 | 13 | 156 | 174.72
Kopā: | [11 empty] | 610 | 683.2
19. daļa | Drenāžas piederumi 33141642-2
1 | Silikona drena | Drena - silikona ar Rtg kontroles ietrādātu līniju visā tās garumā. Drenas distālajā galā drenāžas caurumi ( acs formas) novietoti spirāles veidā. Drenas otrā galā konektors, kas savienojams ar drenāžas gofrētu balonu vai pudeli. Drenas garums 500 mm , drenas garums līdz perforācijai 90mm, diametri: | nr 15 | gab | 120
|  |  | nr 18 | gab | 120
|  |  | nr 24 | gab | 120
|  |  | nr 27 | gab | 150
|  |  | nr 30 | gab | 150
|  |  | nr 32-33 | gab | 30
2 | Pleiras telpas drenēšanas savācējpudele | Tilpums 1300ml, graduācija ik pa 50ml, plastikāta, sterila. | 1l | gab | 15
3 | Pleiras telpas drenēšanas savācējpudele | Tilpums- 3000ml, graduācija ik pa 50ml, plastikāta, sterila. | 3l | gab | 60
4 | Savācējsistēma | Savienotājcaurules garums 150cm, sterila, lietojama ar 1300ml un 3000ml savācējpudelēm. |  | kompl. | 60
5 | Troakārs ar pleirālo drenu | Graduēts pa 1 cm, atraumatiskas laterālās atveres, sterils. | Ch16- Ch36, garums 25.5cm-52cm | gab | 60
6 | Pleiras punkcijas komplekts | Plānsienu punkciju adata ar īso slīpējumu 1.8x80mm.Savienotājcaurule ar loc galu.Šļirce-trīsdaļīga ar kaučuka virzuli 50ml(skala līdz 60ml).Trīsceļu savienotājs.Sekr;eta savākšanas maiss 2000ml ar skalu un 90cm garu ievadcauruli ar loc galu. |  | kompl. | 225
7 | Jaunkauera atsūkšanas katetra komplekts | Komlekts satāv no roktura ar atraumatisku galu un četrām sānu atverēm, liekta tipa. Roktura garums155mm, atsūkšanas diametrs 4,6/6,5mm, CH20 (izmērs M). Rokturis savienots ar vadu. Vada savienojuma vietā speciāla gofre - vieglākai vada rotācijai operācijas laikā. Caurules otra gala konektors multipls ar iespējām konektēties pie dažāda veida atsūcējiem, vada izmērs CH24, garums ne mazāks par 210cm. Sterilā iepakojumā. |  | gab | 100
8 | Atsūkšanas caurule | Caurules abos galos multipli konektori ar iespējām konektēties pie dažāda veida atsūcējiem, vada izmērs CH24, garums ne mazāks par 210cm. Sterilā iepakojumā. |  | gab | 200
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā:
20. daļa | Anestēzija un reanimācija I 33170000-2
1 | Ventilācijas kontūra anestēzijas iekārtām | Sterila, anestēzijas un MPV iekārtām piemērota polietilēna, dubultlūmenea cauruļu sistēma, kuru savienojuma vietā ir Y un L veida konektori (polietilēna) . Savienojumu vietā ar anestēzijas iekārtu vai PMV iekārtu konektoru diametrs 22mmM/15mmF. Sistēmas garums 160-180 cm. |  | gab | 300
2 | Absorbents | Bezkālija, CO2-paredzēts mazu un minimālu plūsmu anestēzijai, neveido toksiskus savienojumus (CO un komponentu A)ar gāzveida anestēzijas vielām |  | kg | 600
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā:
21. daļa | Anestēzija un reanimācija II 33170000-2
1 | Ventilācijas kontūra MPV Vela tipa iekārtām (WILA med BTS 337W vai anologs) | Savietojams ar esošo Willamed mitrinātāju. Sastāv no divām caurulēm: ieelpas un izelpas daļas; materiāls – PE – polietilēns, caurspīdīga krāsa, kontūras iekšējā virsma – gluda, garums 150 cm, diametrs 22 mm. Elpošanas kontūra ieelpas daļa – apsildāma, izejas daļā ūdens savācējtrauciņš, galvenās caurules distālā galā atrodas izejas atvere temperatūras zondei un papildus atvere gāzu analīzei, „L” veida konektors, universāls savienojums ar endotraheālajām caurulītēm un/vai maskām (parastajām un deguna). |  | gab | 50
2 | Ventilācijas kontūra Servo tipa iekārtām | sterila, dubulūmenu caurules, garums ne īsāks par 160cm, ar ūdens uztvērēju, kurš izvietots cauruļu vidus daļā. Savienojumu vietā ar MPV iekārtu cauruļu diametrs 22mmF. Cauruļu otra gala savienojuma vietā Y un L veida konektors, kura izmērs 22mmM/15mmF |  | gab | 40
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā:
22. daļa | Anestēzija un reanimācija III 33170000-2
1 | Bakteriāli virālie filtri | Filtram jābūt ar vīrusu un baktēriju aizturēšanas spēju 90-99% vismaz 6 stundu lietošanas periodā. Aizsarg funkcija var būt kombinēta ar mitrināšanas funkciju. Filtra konektoru galiem jābūt saderīgiem ar intubācijas cauruļu konektoriem, elpināšanas kontūru un AMBU tipa elpināmo maisu konektoriem (savienojums 22mmM(15mmF). Filtra korpusā jābūt fiksētam CO2 mērījumu savienojumam LUER LOCK. Filtra korpusam ir jābūt caurspīdīgam, lai nodrošinātu labu vizuālo kontroli. Filtram jābūt ievietotam izturīgā iepakojumā, kuru viegli atvērt neizmantojot palīginstrumentus. Iepakojuma vismaz vienai pusei jābūt caurspīdīgai. Uz iepakojuma jābūt norādei, ka tas ir bakteriāli virālais filtrs, aizturēšanas spēju raksturojumam, norādei par mitrināšanas funkciju, derīguma termiņam, CE marķējumam un ražotājam. Ja filtra tehn. raksturojuma nav norādīts uz iepak., piegādātājam jāiesniedz šī informācija par konkrēto preci atsevišķa dokumenta veidā. |  | gab | 1500
2 | L veida adapteris | ar grozāmu galu,pāreja no intubācijas caurules uz ventilācijas kontūru 22F-22M/15F, garums 15cm |  | gab | 950
3 | Intubācijas caurule ar zema spiediena manžeti | Intubācijas caurule ar piepūšamu zema spiediena manšeti, sterila, Luer vārsts manšetes uzpildīšanai, bezkrāsaina, caurspīdīga, Rtg kontrastjosla, silikonizēta, graduēta, nesatur lateksu. | Iekšējais ø no 3-9 mm | gab | 1100
4 | Vienreizējas lietošanas skābekļa inhalācijas maskas augstai skābekļa koncentrācijai | Pediatriskās, pieaugušo,Maskas korpuss caurspīdīgs, maska aprīkota ar deguna klipsi un gumijas lenti, lai nodrošinātu maskas stabilu fiksāciju pie pacienta sejas. Maskas sānos deguna atveres aprīkotas ar vārstiem, kas nepieļauj apkārtējā gaisa iekļūšanu maskā pacienta izelpas laikā. Maskai pievienots skābekļa rezervuārs. Maskas un rezervuāra savienojums aprīkots ar vārstu, kas nepieļauj izelpojamā gaisa nokļūšanu skābekļa rezervuārā pacienta izelpas laikā. Maskas savienotājcaurule atvienojama no maskas. Savienotājcaurules abi gali vienādi, gatavoti no elastīga materiāla, kas nodrošina caurules stabilu fiksāciju uz skābekļa pievada konektora. Savienotājcaurules galu iekšējais diametrs pielāgots savietojamībai ar 6 mm Ø konektoru. Katra maska iesaiņota atsevišķā caurspīdīgā iepakojumā. |  | gab | 1100
5 | Spirogrāfa filtrs | Spirometrijas filtri paredzēti pieaugušajiem. Filtrs bez platām malām, kas ļauj redzēt vai pacients ir labi aptvēris ar lūpām iemuti un vai nav gaisa noplūdes. Filtra materiālos nedrīkst tikt izmantoti tādi materiāli kā polivinilhlorīds un latekss. Filtriem jābūt ar ovālu anatomiski veidotu iemuti. Filtram jābūt ar filtrācijas membrānu kas gatavota no hidrofobiska polipropilēna. Filtrācijas veids ir elektrostatistiskais/mehāniskais. Plūsmas pretestība ir < 0,93 cm H2O l/s. Plūsmas ātrums 14,00 l/s. Bakteriālā un vīrusu filtrācijas efektivitātei jābūt 99,99%. Brīvais tilpums ir 29,52 cm3. Filtrēšanas laukums ir 11,46 cm2. Apmaiņas filtrēšanas laukums ir > 34,00 cm2 Iekšējie izmēri ir 18,00 x 34,00 mm, svars 18,00 g. Spirometrijas filtriem jābūt savienojamiem ar slimnīcā esošajām spirogrāfijas iekārtā Spirolab III un SpiroUSB. |  | gab | 3400
Kopā:
23. daļa | Infūzijas piederumi 33194120-3
1 | Infūzijas sistēmas | Sterilas.PVC nesaturošas sistēmas šķīdumu i/v ievadei izturīgā iepakojumā, komplektētas ar injekciju adatu, piemērotas VOLUMED un DF-12M (Lietuva) infuzomātiem. Vismaz viena iepakojuma puse caurspīdīga. Iepakojums ērti attaisāms , neizmantojot šķēres u.c. griešanas instrumentus. Gan adatai, gan flakonu caurduramajam galam jābūt nosegtiem ar stingru aizsarguzmavu. Šķīduma uzpildes rezervuāram jābūt no izturīga un plastiska materiāla, ko iespējams saspiest pirkstos, sistēmu uzpildot, tam jābūt ar gaisa filtru. . Sistēmas adatas fiksācijas galam jābūt ar vītni- adatas vai katetra stabilai fiksācijai. |  | gab | 1800
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā:
24. daļa | Medicīnas darbinieku apģērbi 33199000-1
1 | Cepure ar sviedru absorbējošu joslu | Maksimāli nosedz matus arī aizmugurē, elastīga, bez lateksa, sasienama aizmugures daļā. Cepures priekšpusē izteikta sviedrus absorbējoša josla 5,2 cm +/- 2cm platumā, ietverot deniņu daļu. Kartona iepakojumā ar ērti atveramu perforācijas joslu. | M izm. | gab | 1000
2 | Cepure ķirurgu | Laiviņveida, gaisu caurlaidīga, bez lateksa, sasienama aizmugurē. Kartona iepakojumā ar ērti atveramu perforācijas joslu, dažādu krāsu. |  | gab | 4000
3 | Māsu cepure | Beretes forma, bez lateksa, ilgstoši saglabā formu, gaisa caurlaidīga, kartona iepakojumā ar ērti atveramu perforācijas joslu, dažādu krāsu. Izmēri: M (diametrs 48cm +/-3cm), L (diametrs 52cm +/-3cm). | M-L izmērs | gab | 7000
4 | Cimdi sterili pūderēti | Cimdi sterili ar pūderi – lateksa, pūderēti, anatomiskas formas ar rullīti aproces daļā, teksturēti, krāsa balta, izstiepjamība līdz plīšanas momentam ≥9N, cimdu garums 285mm +/-5mm, cimda biezums plaukstas daļā 0,14 ± 0,005mm. Bojāto cimdu daudzums ne vairāk kā AQL – 1,5. Cimdi atbilst EN 1041, EN455, EN 420, EN374 un ISO 15223 normām. Cimdi atbilst MD 93/42/EEC PPE 89/686/EEC direktīvai. Uz cimdu iepakojuma jābūt norādītam izmēram, ražošanas datumam un dreīguma termiņam, LOT Nr., ražotāja kontaktinformācijai. |  | Pāri | 6000
5 | Cimdi sterili nepūderēti | Cimdi sterili bez pūdera – lateksa, bez pūdera, ar sintētsku pārklājumu cimda iekšpusē. Cimdi anatomiskas formas ar ieliektiem pirkstu galiem, ar rullīti aproces daļā, teksturēti, krāsa balta, izstiepjamība līdz plīšanas momentam ≥12N, cimdu garums 285mm +/-5mm, cimda biezums plaukstas daļā 0,16 ± 0,20mm. Bojāto cimdu daudzums ne vairāk kā AQL – 1,5. Cimdi atbilst EN 1041, EN455, EN 420, EN374 un ISO 15223 normām. Cimdi atbilst MD 93/42/EEC PPE 89/686/EEC direktīvai. Uz cimdu iepakojuma jābūt norādītam izmēram, ražošanas datumam un dreīguma termiņam, LOT Nr., ražotāja kontaktinformācijai. | 6-8.5 izm | Pāri | 3000
6 | Ķirurģiska sejas maska ar ausu gumijām | Maska ķirurģiskā bez lateksa, ar ausu gumijām un stingru deguna skavu, sastāv no trīs kārtām, bakteriālās filtrācijas efektivitāte >98%. Uz kastītes norādīta informācija par derīguma termiņu, CE marķējums un atbilstību EN14683 normai. |  |  | 3000
7 | Ķirurģiska sejas maska sasienama | Maska ķirurģiskā bez lateksa, sasienama ar stingru deguna skavu, sastāv no trīs kārtām, bakteriālās filtrācijas efektivitāte >98%. Uz kastītes norādīta informācija par derīguma termiņu, CE marķējums un atbilstību EN14683 normai. |  |  | 3000
8 | Medicīnas personāla bikses | Neausta materiāla, garas,sienamas, vienreizlietojamas | M-XXL | gab | 800
9 | Medicīnas personāla krekls | Neausta materiāla ar īsām piedurknēm, vienreizlietojamas | M-XXL | gab | 800
Paraugs- 1.poz. - 1 gab., 4.poz. 10 pāri-8.izm., 5.poz.-10 pāri-8.izm.
Kopā:
25. daļa | Enterālā barība 33692300-0
1 | Šķīdums barošanai orāli vai caur barošanas zondēm | Pilnīgs, šķidrs, lietošanai gatavs barojums pacientiem ar normālu metabolismu ar traucētu barošanās spēju.Kaloriju saturs 1ml=1kcal *Augstas kvalitātes olbaltumvielas, 60% piena olbaltumvielas, 40% sojas olbaltumvielas.Sabalansētas proporcijas taukskābēm. *Olbaltumvielas ~15, tauki ~30, ogļhidrāti~55. *Ogļhidrāti: maltodekstrīns ar augstu polisaharīdu piesātinātības līmeni.*Nesatur glutēnu, purīnu, holesterīnu. | ~500ml flakons | gab | 300
Kopā:
26. daļa | Gēls 33140000-3
1 | Kontaktželeja USG | Ūdenī šķīstoša, ādu nekairinoša, taukvielas nesaturoša, caurspīdīga, viegli iekrāsota želeja, kas nesatur abrazīvas vielas, biezas konsistences (nenotek no ādas), neatstāj krāsu traipus uz ādas un apģērba, viegli notīrāma ar sausu salveti. Fasējums – neplīstošas, mīkstas (saspiežamas) plastiska materiāla tvertnes. Flakona augšdaļā skrūvējams vāks. | 5kg | gab | 60
2 | Kontaktželeja EKG pierakstam | Ūdenī šķīstoša, ādu nekairinoša, taukvielas nesaturoša, caurspīdīga želeja, kas nesatur abrazīvas vielas un nerada elektrodu metālisko kontaktvirsmu koroziju, neatstāj krāsu traipus uz ādas un apģērba, viegli notīrāma ar sausu salveti Fasējums – neplīstoši, plastiska materiāla flakoni, vēlams caurspīdīgi. Flakona augšdaļā skrūvējams vāks. Flakona vāks koniski sašaurināts, lai caur sašaurinājumu varētu izspiest nelielu daudzumu kontaktželejas. Vāka augšējo atveri slēdz atvāžams vāciņš/uzmava, kas savienota ar vāka korpusu, tādējādi pasargājot no uzmavas pazušanas. | 250-300ml | gab | 15
Kopā:
27. daļa | Papīrs 33140000-3
1 | Papīrs (ultrasonogrāfam) | rullītis 110mmx18m, tips V, savienojams ar Sony printeri |  | gab | 350
2 | Papīrs EKG aparātam | Izmērs 80mm x 70mm x 310sheets. Savienojams ar Shiller Cardiovit AT 101 |  | gab | 410
3 | Papīrs EKG aparātam | Izmērs 90mm x 90mm x 400sheets. Savienojams ar Shiller Cardiovit AT1 |  | gab | 250
Kopā:
28. daļa | Trūču tīkliņš 33140000-3
1 | Polypropylene trūču tīkliņš, sterils | izgatovots no neuzsūcošiem prolene diegiem, tīkliņš baltā krāsā, taisnstūra forma, biezums ~0.5mm, tīkliņu var nedaudz izstiept,var izgriezt nepieciešamo formu un izmēru, griezumā neveidojas birstošas malas. Tīkliņš ir spiediena izturīgs, vismaz 14kg uz cm, Tīkliņš pielietojams brukas plastikai, dzemdes nostiprināšani tās noslīdēšanas gadījumā u.c. operācijās fasciāliem defektiem, kur nepieciešama nostiprināšana vai savienošana. | izm. 6cmmx11cm | gab | 160
2 | Polypropylene trūču tīkliņš, sterils | izgatovots no neuzsūcošiem prolene diegiem, tīkliņš baltā krāsā, taisnstūra forma, biezums ~0.5mm, tīkliņu var nedaudz izstiept,var izgriezt nepieciešamo formu un izmēru, griezumā neveidojas birstošas malas. Tīkliņš ir spiediena izturīgs, vismaz 14kg uz cm, Tīkliņš pielietojams brukas plastikai, dzemdes nostiprināšani tās noslīdēšanas gadījumā u.c. operācijās fasciāliem defektiem, kur nepieciešama nostiprināšana vai savienošana. | 30x30 | gab | 15
Paraugs- 1.poz.- 1.gab., 2.poz.-1.gab.
Kopā:
29. daļa | Medicīnas palīgmateriāli 33140000-3
1 | Priekšmetstikli | Ar matētu galu, slīpētām malām. | 12 M. 76X26X1mm | gb | 12000 | Kaltek, Itālija, Priekšmetstikli | ar mat. Galu, slīp. Malām, 76*12 | 3380M | 223 | 0.025 | 0.025 | 300 | 363
2 | Segstikliņi |  | 12 M. 24x50mm | gb | 6000 | Kaltek, Itālija, segstikliņi. | 24*50 mm | 3380M | 534 | 0.021 | 0.021 | 126 | 152.46
3 | Segstikliņi |  | 12M 24x60mm | gab | 6000 | Kaltek, Itālija, segstikliņi | 24*60mm | 3380M | 535 | 0.022 | 0.022 | 132 | 159.72
Paraugs- 1.poz.- 5.gab., 2.poz.-5.gab., 3.poz.-5.gab.
Kopā: | [11 empty] | 558 | 675.18
30. daļa | Palags slimnieku celšanai 33140000-3
1 | Palags slimnieku celšanai | vienreizējs, neausta materiāla izm.~160x240cm, ~150kg smaguma pacelšanai, pārvietošanai |  | gab | 450
Kopā:
31. daļa | Visi pārējie izstrādājumi, kas nav terapeitiski 33695000-8
1 | Izsmidzināms lubrikants Silcospray vai anologs | Izsmidzināms lubrikants | ~500ml | flakons ar izsmidzinātāju | 20 | Teleflex Medical, Silkospray | Izsmidzināms lubrikants, 500 ml. | 50076-15-07 | 556000 | 7.4 | 7.4 | 148 | 179.08
Kopā: | [11 empty] | 148 | 179.08
32. daļa | Kaulu rekonstrukcijas saistvielas 33697110-6
1 | Kaulu cements un monomera šķīdums | sterils, protezēšanas operācijām, kaulu cements ar gentamicīnu 1.0 , un sterils šķidrums 20ml | 40 g iepakojums | gab | 10
Kopā:
33. daļa | Biopsijas standziņas 33140000-3
1 | Endoskopiju injektors savietojams Oympus un WelchAllyn endoskopiem | Jābūt sterilā iepakojumā un gatavam lietošanai. Jābūt viegli ievietojami endoskopā, teicamām caurduršanas spējām, lietojami gan injekcijām, gan skleroterapijai, jābūt adatas fiksācijas iespējai abās galējās pozīcijās; adatas garums 3-6mm, adatas diametrs 21-25G. Piemēroti darba kanālam 2,0-2,8 mm, instrumenta garums gastroskopijām līdz 1650-1800mm un kolonoskopijām līdz 2300mm. |  | gab | 100
2 | Biopsiju standziņas gastroskopijai un kolonoskopijai savietojams Oympus un WelchAllyn endoskopiem | Jabūt sterilā iepakojumā un gatavām lietošanai. Jābūt viegli ievietojamām endoskopā, ievadāmai daļai jābūt pārklātai ar plastikāta apvalku, iespēja paņemt biopsiju tangensiālā virzienā, kausiņiem jābūt ar lodziņiem un dažādas modifikācijas (gludas, zobainas, ar un bez adatas). Piemērotas darba kanāla diametram 2,0-3,2 mm, instrumenta garumam gastroskopijām līdz 1650-1800mm un kolonoskopijām līdz 2300mm. |  | gab | 1200
Paraugs- 1.poz.- 1.gab., 2.poz.-1.gab.
Kopā:
34. daļa | Osteosintēzes plāksnes, skrūves un protēzes
1 | 3.5mm kortikālā skrūve | Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņa noapaļota piliena formas. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm.Urbja diametrs - 2.5mm, Vītnes garums diapazonā no 10 - 110 mm (līdz 50mm solis ik pa 2mm; 110 - ik pa 5 mm). | 3.5mm | gab. | 1000
2 | 4.5 mm kortikālā skrūve | Forma - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Vītnes diametrs - 4.5mm. Serdes diametrs - 3.0mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Skrūvgrieža padziļinājuma platums (starp skaldnēm) - 3.5mm. Urbja diametrs - 3.2mm. Vītnes garums diapazonā no 10 - 110mm (līdz 50mm solis ik pa 2mm; no 50 līdz 110 - ik pa 5mm). | 4.5mm | gab. | 2000
3 | 6.5mm spongiozā skrūve (ar 16mm; 32mm un pilnu vītni) | Forma - 6.5mm spongiozai skrūvei ar pilnu vītni - vienlaidu regulāra vītne no skrūves galviņas pamatnes līdz galam. Skrūves gals noapaļots konusa veidā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm.6,5mm spongiozai skrūvei ar 16mm vītni - gals noapaļots konusa veidā.Galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. 6.5mm spongiozai skrūvei ar 32mm vītni - gals noapaļots konusa veidā.Galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 32mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs- 6.5 mm Serdes diametrs - 3.0mm Galviņas diametrs - 8.0mm Urbja diametrs - 3.2mm Skrūves kāta diametrs - 4.5mm Urbja diametrs skrūves kāta daļai - 4.5mm. Vītnes garums diapazonā no 25-120 mm solis ik pa 5mm. |  | gab. | 200
4 | 7.0 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16 un 32mm vītni. gals- pašurbjoša dizaina. | Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16/32 mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs -7.0mm. Serdes diametrs - 4.5mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 4.5mm. Skrūves kāta diametrs - 4.5mm. Garums diapazonā no 50 - 120 mm, solis ik pa 5mm. | 7.0mm | gab. | 50
5 | 7.3 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16 un 32mm vītni - gals pašurbjoša dizaina. | Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16/32 mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 3.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs -7.3mm. Serdes diametrs - 4.8mm. Galviņas diametrs - 8.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 4.5mm. Skrūves kāta diametrs - 4.5mm.Garums diapazonā no 50 - 120 mm, solis ik pa 5mm. | 7.3mm | gab. | 50
6 | 4.0 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16 un 32 mm vītni - gals pašurbjoša dizaina. | Forma- galviņa noapaļota piliena formas. Uz skrūves kāta vienlaidu regulāra vītne 16/32 mm garumā. Galviņas centrā sešstūra padziļinājums skrūvgriezim 2.5mm. Izmēri: Vītnes diametrs 4.0 mm. Serdes diametrs - 2.5mm. Galviņas diametrs - 6.0mm. Kanulētā urbja diametrs - 3.2 mm. Skrūves kāta diametrs - 2.4mm. Garums diapazonā no 10-60 mm, solis ik pa 5mm. | 4.0mm | gab. | 50
7 | 1/3 perimetra tubulārā plāksne 3.5mm skrūvēm | Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma, viegli ieliekta platumā skatoties no gala. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Izmēri:Platums - 9mm,Biezums - 1 mm,Attālums starp atverēm - 12mm,Plāksnes šķērsgriezuma izliekums atbilst 1/3 no 12mm liela apļa diametra.Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita. 2-13 atveres. |  | gab. | 20
8 | 95° DCS plāksnes. | Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas pamīšus vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa DCS skrūves ievadīšanai veidota L-veida 95° leņķī. Plāksnes izmēri:Platums -16.0mm,Biezums - 6.0mm,Atveru skaits - 5-16,Attālums starp skrūvēm - 16mm. |  | gab. | 30
9 | 135 °DHS plāksnes. | Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas pamīšus vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj iegremdēt skrūves galviņu vai ekscentriski ievietot skrūvi, panākt kompresijas efektu lūzuma zonā. Plāksnes galviņa DHS skrūves ievadīšanai veidota 135° leņķī. Plāksnes izmēri:Platums -16.0mm,Biezums - 6.0mm, Atveru skaits - 2-18,Attālums starp skrūvēm - 16mm. |  | gab. | 150
10 | DHS/DCS skrūves. | Skrūves izmēri: Diametrs - 12.5mm, Vītnes garums - 22mm, Garums - no 50 - 145mm. |  | gab. | 160
11 | Šaurā rekonstrukcijas plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm. | Izgatavošanas materiāls - nerūsējošais tērauds. Izmēri: Platums- 10mm, Biezums - 3mm, Attālums starp atverēm - 12 mm, Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita. 5-20 atveres. |  | gab. | 30
12 | Šaurā DCP plāksne (dinamiskās kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, šaurā). | Taisnas formas plāksne ar viegli ieliektu saskarsmes virsmu ar kaulu. Plāksnē izveidotas ovālas formas atveres, kas novietotas lineāri ar "tiltu" tās vidusdaļā. Atveru dizains nodrošina savstarpeju kaulu fragmentu autokompresiju. Izmēri: platums: 12mm, biezums: 3,6mm, attālums starp atverēm: 16mm |  | gab. | 30
13 | Platā DCP plāksne (dinamiskās kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, platā). | Taisnas formas plāksne ar viegli ieliektu saskarsmes virsmu ar kaulu. Plāksnē izveidotas ovālas formas atveres, kas novietotas lineāri ar "tiltu" tās vidusdaļā. Atveru dizains nodrošina savstarpeju kaulu fragmentu autokompresiju. Izmēri: platums: 16mm, biezums: 4,5mm, attālums starp atverēm: 16mm. |  | gab. | 30
14 | Šaurā LC-DCP plāksne(limitēta kontakta dinamiskās kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm) | Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Skrūves ievadīšanas vietu nodrošina speciāla vadītājierīce.Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu. Izmēri:Platums- 11mm, Biezums - 4mm,Attālums starp atverēm - 13mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6-14 atveres. |  | gab. | 30
15 | Platā LC-DCP plāknse (limitēta kontakta dinamiskās kompresijas plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm) | Forma - lineāra, regulāra taisnstūrveida forma. Atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Skrūves atveres profils ļauj, atkarībā no skrūves ievadīšanas vietas - atveres centrā vai ekscentriski, skrūvi pievelkot un galviņu iegremdējot atverē, veikt kompresiju vai distrakciju starp kaulu fragmentiem, vai plāksnes statisku fiksāciju pie kaula. Skrūves ievadīšanas vietu nodrošina speciāla vadītājierīce. Plāksnes virsējā daļa gluda. Kaulam pieguļošā virsmā rombveida frēzējumi ar izciļņiem rombu virsotnēs, kas nodrošina daļēju (limitētu) plāksnes saskari ar kaulu. Izmēri:Platums- 17.5 mm,Biezums - 6 mm,Attālums starp atverēm - 18 mm,Garums atkarīgs no skrūvju atveru skaita, iespējamas 6- 18 atveres. |  | gab. | 30
16 | „T" veida plāksnes 4.5mm kortikālām skrūvēm | Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Plāksnes galviņa T veida leņķī ar apaļām skrūvju atverēm. Izmēri:Platums- 16.0mm, Biezums - 2.0mm, Atveru skaits - 4-9 | TS | gab. | 30
17 | „L" veida plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm. | Forma - pamatnes daļā atveres ovālas formas, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā. Plāksnes galviņa L-veida leņķī ar apaļām skrūvju atverēm. Kreisās un labās puses. Izmēri:Platums- 16.0mm, Biezums - 2.0mm, Atveru skaits - 4-10. | TS | gab. | 10
18 | Mazā T plāksne 3.5mm kortikālām skrūvēm. | Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas: Spieķa kaula distālās daļas intraartikulāru un ekstraartikulāru lūzumu osteosintēzei.Plāksnei T veida dizains, ar nedauz izliektu tās perpendikulāro pret garenisko asi daļu, kur izvietotas 3 līdz 4 atveres 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes pamatnes daļā 3-7 ovālas formas atveres, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. | TS | gab. | 5
19 | Mazā T plāksne ar slīpu leņķi 3.5mm kortikālām skrūvēm. | Materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums.Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Indikācijas: Spieķa kaula distālās daļas intraartikulāru un ekstraartikulāru lūzumu osteosintēzei.Plāksnei T veida dizains, kam perpendikulārā daļa attiecībā pret garenisko asi veido 15° leņķi, kur izvietotas 3 atveres 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Plāksnes pamatnes daļā 3-8 ovālas formas atveres, novietotas simetriski vienā rindā plāksnes vidusdaļā 3,5 mm skrūvju ievadīšanai. Labās un kreisās puses modifikācija. | TS | gab. | 5
20 | „S” veida rekonstrukcijas tipa plāksne atslēgas kaula osteosintēzei. | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Plāksne anatomiski pielāgota atslēgas kaula formai atsevišķi labajai un kreisajai pusei. Biezums 3mm, atveres piemērotas 3,5 un 4,0 mm skrūvēm. Atveru skaiuts no 4 līdz 12, plāksnes garums no 46 līdz 140 mm. | TS | gab. | 15
21 | Plāksne atslēgas kaula akromio – klavikulārās locītavas fiksācijai | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Plāksnes distālā daļā bajonetes veida izvirzījums un trīs atveres dia 3.5 mm skrūvēm.Diafizārā daļa anatomiski pielāgota atslēgas kaulam ar 3 līdz 8 skrūvju atverēm. Skrūvju atveres piemērotas 3,5 mm skrūvem. Labās un kreisās puses versija, 3-8 atveres. | TS | gab. | 5
22 | „Y” veida rekonstrukcijas tipa plāksne augšdelma kaula distālā daļas fiksācijai. | Izgatavošanas materiāls- nerūšējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Distālajā daļā pa 4 caurumiem katrā brančā. Diafizārajā daļā 4, 5, 6, 7 atveres piemērotas 3,5 un 4.0 mm skrūvēm. Labās un kreisās puses versija, 4-7 atveres. | TS | gab. | 3
23 | Laterālās potītes plāksne. | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds.Biezums 2,5 mm. Anatomiski pielāgota mazā lielkaula distālās daļas fiksācijai. Distālajā daļā četras paralēli izvietotas atveres paredzētas 3,5 mm skrūvju fiksācijai. Diafizārajā daļā no 3 līdz 8 atverēm 3,5mm skrūvēm. 3-8 atveres. | TS | gab. | 3
24 | Humerus distālās daļas laterālā rekonstrukcijas veida plāksne. | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds.Plāksnes konfigurācija atbilst humerus ditalās daļas laterālajai pusei. Atveru skaits no 10 līdz 18, labās un kreisās puses versija, garums no 115-222 mm. | TS | gab. | 2
25 | Humerus distālās daļas mediālā rekonstrukcijas veida plāksne. | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma.Plāksnes konfigurācija atbilst humerus ditalās daļas mediālai pusei. Atveru skaits no 8 līdz 16, garums no 72-152 mm. | TS | gab. | 2
26 | Humerus proksimālās daļas laterālā plāksne. | Izgatavošanas materiāls- nerūsējošais tērauds. Virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma. Anatomiski modulēta "karotes" formas plāksne ar ovāla veida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 7 atveres 3,5mm skrūvju fiksācijai. Atveru skaits no 4 līdz 10, garums no 87-160 mm. Labās un kreisās puses versija. | TS | gab. | 2
27 | Kiršnera stieples | ar abpusēji asiem galiem | Diam 1,0mm garums 100-225 mm | gab. | 10
|  | ar abpusēji asiem galiem | Diam 1,2mm garums 100-225mm | gab. | 10
|  | ar abpusēji asiem galiem | Diam 1,5mm garums 150-300mm | gab. | 10
|  | ar abpusēji asiem galiem | Diam 1,6mm garums 150-300mm | gab. | 50
|  | ar abpusēji asiem galiem | Diam 1,8mm garums 150-300mm | gab. | 100
|  | ar abpusēji asiem galiem | Diam 2,0mm garums 150-300mm | gab. | 100
28 | Cirklāžas stieple | stieple rullīšos pa 10 m | 1.6mm | gab. | 1
|  | stieple rullīšos pa 10 m | 1.25mm | gab. | 1
|  | stieple rullīšos pa 10 m | 1.0mm | gab. | 1
29 | Cervikokapitālā endoprotēze- Austin Moore. | Materiāls-nerūsējošā tērauda sakausējums. Matēta implanta virsmas apstrāde labākai cementa fiksācijai. Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību. Monobloka endoprotēze – endoprotēzes kājiņa un galviņa savienoti. Izteikta apkakle palīdz protēzes rotācijas un dziļuma orientācijai. Endoprotēzes kājiņa fenestrēta. Galviņas izmērs no 39 mm līdz 58 mm (ieskaitot). | Galviņas izmērs no 39 mm līdz 58 mm | gab. | 60
Piezīmes: 1-28 poz. adaptēts slimnīcā esošam ostiosintēzes komplektiem, 29.poz. adaptēts slimnīcā esošam gūžas endoprotezēšanas komplektam
Kopā:
Ingrīda Šlosberga
Direktore
SIA Mediq Latvija
Rīga, 2018. gada 1.oktobris

## Dezinfekcijas līdzekļi
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums - Dezinfekcijas līdzekļi
Iep. Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Minimālais nepieciešamais daudzums 36 mēnešos | Piedāvātās preces apraksts | Ražotājs/ valsts | Reģistrācijas apliecības Nr. vai CE/ ZR reģistrācijas Nr. | Cena par mērvienību | Summa par daudzumu EUR bez PVN | Summa par daudzumu EUR ar PVN | Komentāri
35. daļa | Instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrāts) 33631600-8
1 | Instrumentu manuālās dezinfekcijas līdzeklis (koncentrāts) | 1.Bez hlora, protamīna un aldehīdiem, ar mazgājošu efektu; | litri | 500
2.Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, Tbc, HBV ,HIVu.c vīrusiem
3. darba šķīdumam ekspozīcijas laiks no 5 min.
4. Iepakojums 5-6 L, uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā.
5. Piemērots metāla, stikla, sintētisko materiālu instrumentu, termolabilu instrumentu dezinfekcijai.
6.Piemērots videoendoskopiem- ražotājs Olympus un Welch Allyn
Prasības
1. Vajadzības gadījumā jānodrošina ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm bez maksas.
2. Nodrošināt ar 1 L pudelēm/dozatoriem (līdz 30ml) , precīzai koncentrāta dozēšanai.
3. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
36. daļa | Virsmu dezinfekcijas līdzekļi 33631600-8
1 | Virsmu dezinfekcijas/mazgāšanas līdzekļi (koncentrāts) ūdens izturīgo virsmu dezinfekcijai un mazgāšanai | 1.Uz alkildimetylethyl etylbenzyl ammonium chloride bāzes , bez hlora, aldehīdiem un protamīna, ar mazgājošām piedevām; | 1 litrs | 600
2.Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, MRSA, kā arī uz Herpes, Vakcinia, Adeno, Papova un Rota vīrusiem.
3.Darba šķīduma ekspozīcija no 10 min.
4.apsrādātās virsmas pēc līdzekļa lietošanas nav jāskalo ar ūdeni.
5. Iepakojums 5-6 L . Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā;
2 | Alkoholiskie virsmu dezinfekcijas līdzekļi (lietošanai gatavs šķīdums) | 1. Bez hlora, aldehīdiem, amīniem un metanola. Aktīvā viela-etanols nemazāk kā 70% | 1 litrs | 1300
2. Jāiedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc,HBV, MRSA, kā arī uz Herpes, Vakcinia, Adeno, Popova un Rota vīrusiem
3. Ekspozīcija ne ilgāk kā 5 min., apstrādātās virsmas pēc līdzekļa lietošanas nav jāskalo ar ūdeni.
4. Iepakojums 5-6 L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
3 | Alkoholiskie saudzīgie virsmu dezinfekcijas līdzekļi (lietošanai gatavs šķīdums) | 1.Bez aldehīdiem, etanols nevairāk par 35% | 1 litrs | 10
2. Jāiedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, MRSA, kā arī uz Herpes, Vakcinia, Adeno, Papova un Rota vīrusiem.
3. Ekspozīcija ne vairāk kā 5 min. Aplicējot (izsmidzinot) neveido putas, apstrādātās virsmas pēc līdzekļa lietošanas nav jāskalo ar ūdeni
4.Iepakojums 1L; 5-6 L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā.
4 | Virsmu dezinfekcijas salvetes (vairākkārt lietojamās kārbās ar vāku) | 1.Bez bez hlora, aldehīdiem un protamīna ; | 1 iep. | 120
2. Jāiedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, MRSA, kā arī uz Herpes, Vakcinia, Adeno, Papova un Rota vīrusiem
3. Ekspozīcija ne ilgāk kā 5 min
5.Iepakojums plasmasas kārbās ar piestiprinātu vāku, kas nodrošina konteinerā atlikušās salvetes no izžūšanas (vismaz 90 salvetes). Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā.
5 | Virsmu dezinfekcijas salvetes | 1.Bez bez hlora, aldehīdiem un protamīna ; | 1 iep. | 150
2. Jāiedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, MRSA, kā arī uz Herpes, Vakcinia, Adeno, Papova un Rota vīrusiem
3. Ekspozīcija ne ilgāk kā 5 min
5. iepakojums savienojams ar 4.poz. vairākkārt lietojamo kārbu, ūdens/gaisa necaurlaidīgs kas nodrošina salvetes no izžūšanas.
Prasības
1. Nodrošināt bez maksas ar 1l pudelēm ar izsmidzinātājiem
2. Nodrošināt bez maksas ar 1l pudelēm ar dozatoriem (līdz 30ml)
3. Nānodrošināt bez maksas ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm 1L pudeļu marķēšanai
4.Virsmu dezinfekcijas līdzekļiem jābūt no viena ražotāja, lai izslēgtu savstarpēju nesavietojamību.
5. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
37. daļa | Trauku mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis 33631200-4
1 | Virtuves trauku manuālās mazgāšanas, dezinficējošs līdzeklis (koncentrāts). Piemērots lietošanai ārstniecības iestādē. | 1.Uz červērtīgo amonija savienojumu bāzes, satur etanolu,bez hlora | 1 litrs
|  | 2.Piemērots ēdienu trauku un plastmasas priekšmetu dezinficējošai tīrīšanai ar rokām, līdzeklis iznīcina Gram(+) un Gram(-) baktērijas, sporas, sēnītes (arī pelējumu), deaktivē vīrusus HBV un HIV. Nav nepieciešams papildus līdzeklis mazgāšanai. |  | 50
3. Ekspozīcija ne vairāk par 30min
4.Darba šķīdumam neitrāls pH līmenis
5.Iepakojums 5-6L .Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā.
6. Piemērots lietošanai ārstniecības iestādē/ sabiedriskās ēdināšanas iestādē
Prasības
1. Nodrošināt 1l pudelēm ar dozatoriem (līdz 30ml)
2. Nānodrošināt bez maksas ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm 1L pudeļu marķēšanai
3. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
38. daļa | Hloru saturoši dezinfekcijas līdzekļi 33631600-8
1 | Hlora tabletes | 1. aktīvais hlors tabletē - 1,5g | iepak | 30
2. ar plašu fungicīdu un baktericīdu iedarbību, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, deaktivē vīrusus
3.Ekspozīcijas laiks ne vairāk kā 30 min.
4.Iepakots cieši noslēdzamās plastmasas kārbās ar atveramu vāku, iepakojumā 100 tabl.Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
2 | Dezinfekcijas līdzeklis kokvilnas un sintētisko tekstīliju dezinficēšanai uz hlora bāzes.(koncentrāts). Piemērots lietošanai automātiskajās veļas mašīnās. | 1. Satur nātrija hipohlorīdu | litri | 70
2.ar plašu fungicīdu un baktericīdu iedarbību, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, deaktivē vīrusus
3. Ekspozīcijas laiks ne vairāk kā 30min. 20 C0 siltā darba šķīdumā
4. Iepakojums/kanna un aizskrūvejamais vāks nodrošināts pret koncentrāta iedarbību uz tiem (pret sairšanu). Iepakojums 1-5L kanna. .Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
Prasības
1. Nodrošināt 1l pudelēm ar dozatoriem (līdz 30ml)
2. Nānodrošināt bez maksas ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm 1L pudeļu marķēšanai
3. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
39. daļa | Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļi 33631200-4
1 | Prolongētas darbības roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis.Lietošanai gatavs šķīdums. | 1.Etanola koncentrācija 70-75%, triklosāns < 25%,saturs dabīgās eļļas, nesatur glicerīnu. | 1 litrs | 600
2. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, MRSA.
3.Ekspozīcija higiēniskai roku dezinfekcijai līdz 30 sekundēm, ekspozīcija ķirurģiskai roku dezinfekcijai līdz 3 minūtēm
4. pH neitrāls
5. Iepakojums 5-6 L, 1L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
2 | Prolongētas darbības roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis.Lietošanai gatavs šķīdums. | 1.Etanola koncentrācija 70-75%, triklosāns < 25%,saturs dabīgās eļļas, nesatur glicerīnu. | pudele | 50
2. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, MRSA.
3.Ekspozīcija higiēniskai roku dezinfekcijai līdz 30 sekundēm, ekspozīcija ķirurģiskai roku dezinfekcijai līdz 3 minūtēm
4. pH neitrāls
5. Iepakojums- 100 ml pudele ar smidzinātāju . Uz iepakojuma lietošanas instrukcija valsts valodā
3 | Saudzīgs roku mazgāšanas līdzeklis | 1. Ar ādu saudzējošām un kopjošām piedevām. Min. prasības sastāvam Sodium Laureth Sulfate, Cocoamide DEA, Glysterine, Sodium chloride,Sodium benzoate | 1 litrs | 800
2. pH neitrāls,
3. Iepakojums 1L, 5-6L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
4 | Reģenerējošs roku kopšanas līdzeklis | 1. Sastāvdaļas- Steraīns, parfimērijas eļļa, glicerīns, dabīgās eļļas, kakao sviests u.c | 1 litrs | 40
2. pH neitrāls
3.1L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
Prasības
1.Nodrošinat bez maksas ar 1l pudelēm ar ar dozatoriem (1.0-1.5ml ) .
2.Nodrošināt ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm 1L pudeļu marķēšanai.
3. Nodrošināt bez maksas ar pie sienas stiprināmiem rāmjiem 1L pudeļu ar dozatoriem turēšanai.
4. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
40. daļa | Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļi bez konservantiem 33631200-4
1 | Saudzīgs roku mazgāšanas līdzeklis | 1. Bez krāsvielām, konservantiem un aromatizatoriem, satur dabīgās taukskābes. Iepakots gaisu un baktēriju necaurlaidīgos vienreiz lietojamos maisos.saudzējošām un kopjošām piedevām. Atbilstība standartiem: EN 1499- Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi - Higiēniska roku mazgāšana | gabals | 50
2. pH līmenis 8,5-9.
3. Iepakojums 700-900 ml. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
2 | Roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis. Lietošanai gatavs šķīdums. | 1. Bez krāsvielām, konservantiem un aromatizatoriem, Satur vismaz 70% etanolu un 10% izopropanolu. Iepakots gaisu un baktēriju necaurlaidīgos vienreiz lietojamos maisos.saudzējošām un kopjošām piedevām. Atbilstība standartiem: EN 1500 Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi - Higiēniska roku dezinfekcija. EN 12791 - Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļi - Roku dezinfekcija ķirurģijā. | gabals | 80
2. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, MRSA.
3.Ekspozīcija higiēniskai roku dezinfekcijai līdz 30 sekundēm, ekspozīcija ķirurģiskai roku dezinfekcijai līdz 3 minūtēm
4. Iepakojums 700-900ml. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
3 | Līdzeklis roku kopšanai(losjons) | 1. Bez krāsvielām, konservantiem un aromatizatoriem. Tauku saturs ne mazāk kā 18 %Līdzeklis iepakots gaisu un baktērijas necaurlaidīgos, vienreizlietojamos maisos. Sastāvdaļas- Steraīns, parfimērijas eļļa, glicerīns, dabīgās eļļas, kakao sviests u.c | gabals | 30
2. pH līmenis robežās no 7-8
3. Iepakojums 700-900ml. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
Prasības
1. Nodrošināt ar bezmaksas dozatoriem/rāmjiem .
2. Vajadzības gadījumā jānodrošina pozīcija 10.2. mazajās "kabatas" versijās 50-120ml iepakojumos.
3. Nodrošināt ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm bez maksas.
4. Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem jābūt no viena ražotāja, lai izslēgtu savstarpēju nesavietojamību.
5. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Kopā:
41. daļa | Operācijas lauka dezinfekcijas līdzekļi 33631600-8
1 | Neiekrāsots ādas/operācijas lauka dezinfekcijas līdzeklis | 1.Etanols ne vairāk kā 75%, triklosāns < 5%,nesatur glicerīnu, autosterils, neiekrāsots. | 1 litrs | 300
2. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, MRSA.
3. Ekspozīcija dezinfekcijai pirms vienkāršām injekcijām līdz 30 sekundēm, ekspozīcija dezinfekcijai pirms operācijām līdz 3 minūtēm
4. pH neitrāls
5. Iepakojums 5L; 1L. Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
2 | Iekrāsots ādas/operācijas lauka dezinfekcijas līdzeklis | 1.Etanols ne vairāk kā 75%, triklosāns < 5%,nesatur glicerīnu, autosterils, iekrāsots. | 1 litrs | 200
2. Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, MRSA.
3. Ekspozīcija dezinfekcijai pirms vienkāršām injekcijām līdz 30 sekundēm, ekspozīcija dezinfekcijai pirms operācijām līdz 3 minūtēm
4. pH neitrāls
5. Iepakojums 5L; 1L Uz iepakojumiem lietošanas instrukcija valsts valodā
Prasības
1. Nodrošināt bez maksas ar 1l pudelēm ar dozatoriem.
2. Nānodrošināt bez maksas ar papildus pašlīmējošām, ūdensnoturīgām lietošanas instrukciju etiķetēm 1L pudeļu marķēšanai.
3. Iepakojuma/ kannas korķis viegli atskrūvējams, ja korķa atskrūvēšanai nepieciešami palīglīdzekļi- atvērējs, nodrošināt atvērēju piegādi bez maksas.
Papildus, iesniedzot piedāvājumu par kādu no dezinfekcijas sadaļām, ieniegt sekojošus dokumentus:
1. Līdzekļu lietošanas instrukciju valsts valodā.
2. Lietošanas instrukciju etiķetes (5 paraugus) - pašlīmējošas , ūdensnoturīgas 1L pudeļu marķēšanai.
3. Līdzekļu drošības datu lapu.
Kopā:

## Medikamenti
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums - Medikamenti
Iep. Daļas Nr. | ATĶ KODS | Zāļu vispārīgais nosaukums | Forma | Deva | Zāļu uzskaites vienība | Minimālais nepieciešamais daudzums 36 mēnešos | Piedāvātās preces apraksts | Ražotājs/ valsts | Reģistrācijas apliecības Nr. vai CE/ ZR reģistrācijas Nr. | Cena par vienību | Summa par daudzumu EUR bez PVN | Summa par daudzumu EUR ar PVN | Komentāri
42. daļa | MEDIKAMENTI I 33610000-9
1 | A02BA02 | RANITIDINUM | TABL/KAPSAULAS | 150MG | TABL | 2000
2 | A02BC01 | OMEPROZOLUM | TABL/KAPSULAS | 20MG | KAPSULA | 75000
3 | A02BC05 | OMEPROZOLUM | PULV. INF. ŠĶ.PAGAT. | 40MG | FLAKONS | 2500
4 | A03AD02 | DROTAVERINUM | INJ.ŠĶ. | 20MG/ML | AMPULA | 13000
5 | A03AD02 | DROTAVERINUM | TABL/KAPSULAS | 40MG | TABL | 800
6 | A03AX13 | SIMETOCINUM | PILIENI IEKŠĶ. LIETOŠ. | 41,2MG/ML | FLAKONS | 120
7 | A03BA01 | ATROPINI SULFAS | INJ.ŠĶ. | 1MG/ML | AMPULA | 1000
8 | A03FA01 | METOCLOPRAMIDUM | TABL/KAPSULAS | 10MG | TABL | 9000
9 | A03FA01 | METOCLOPRAMIDUM | INJ. ŠĶ. | 10MG/2ML | AMPULA | 20000
10 | A06AB02 | BISACODYL | TABLETES | 5MG | TABLETE | 450
11 | A06AD11 | LACTULOSUM | ŠĶIDR.IEKŠ.LIETOŠ. | 500ML | FLAK | 50
12 | A06AG11 | NATRII LAURYLSULFOACETAMUM/NATRII CITRATUM/SORBITOLUM | 9/90/625MG/ML | MIKROKLIZMA | TUBA | 700
13 | A07BA01 | CARBO ACTIVATUS | TABLETES | 0.25G | TABL | 2500
14 | A07BC05 | DIOSMETITUM | PULV. IEK;SĶ. LIETOAMAS PAGATAV. | 3G | PULVERIS | 2000
15 | A07CA | REHYDRON POWDER | PULV. IEK;SĶ. LIETOAMAS PAGATAV. | 18.9 DOS | PULVERIS | 300
16 | A07DA03 | LOPERAMIDUM | TABLETES/ KAPSULAS | 2MG | KAPSULA | 2000
17 | A07EC01 | SULFASAZALINE | TABLETES | 500MG | TABL | 300
18 | A07FA02 | SACCHAROMUCES BOULARDII | TABLETES/ KAPSULAS | 250MG | KAPSULA | 7000
19 | A07XA04 | RACECADOTRILUM | PULVERIS | 30MG | PULVERIS | 1000
20 | A09AA02 | PANCREATINUM | MIKROKAPSULAS | 10000MG | KAPSULA | 8000
21 | A09AA02 | PANCREATINUM | MIKROKAPSULAS | 25000MG | KAPSULA | 17000
22 | A10BA02 | METFORMINUM | TABLETE | 1000MG | TABLETE | 3500
23 | A10BA02 | METFORMINUM | TABLETE | 850MG | TABLETE | 3000
24 | A10BB09 | GLICLAZID | TABLETE | 60MG | TABLETE | 650
25 | A11CC05 | CHOLECALCIFEROLUM | ŠĶĪDUMS IEKŠĶĪGAI LIET. | 0.5MG/ML | FLAKONS | 20
26 | A11HA02 | PYRIDOXINE | INJ. ŠĶ. | 50MG/ML | AMPULA | 1000
27 | A12AA03 | CALCIUM ACETATE ANHYDROUS | INJ. ŠĶ. | 8,94MG/ML | AMPULA | 1500
28 | B01AA03 | WARFARINUM | TABL | 5MG | TABL | 1500
29 | B01AA03 | WARFARINUM | TABL | 3MG | TABL | 500
30 | B01AB01 | HEPARINUM | INJ. ŠĶ. | 5000 UI.ML | FLAKONS | 250
31 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | PILNŠĻIRCE | 4000 anti-Xa IU/0.4 ML | PILNŠĻIRCE | 3500
32 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | PILNŠĻIRCE | 6000 anti-Xa IU/0.6 ML | PILNŠĻIRCE | 2500
33 | B01AC04 | CLOPIDOGREL | TABL | 75MG | TABL | 5000
34 | B01AC06 | ACETYLSALYCYLIC ACID | TABL | 100MG | TABL | 13000
35 | B01AC30 | CLOPIDOGREL/ ACETYLSALYCYLIC ACID | TABL | 75MG/100MG | TABL | 2500
36 | B02BX01 | ETAMSYLATUM | INJ. ŠĶ. | 125MG/ML | AMPULA | 4500
37 | B03AC06 | FERRI (III) HYDROXIDUM CUM DEXTRANUM | INJ.ŠĶ. | 100MG/2ML | AMPULA | 2500
38 | B03BA01 | CYANOCOBALAMINUM | INJ.ŠĶ. | 1000 MCG/ML | AMPULA | 500
39 | B02BA01 | PYNTOMENANDIONUM | INJ. ŠĶ. | 2MG/02ML | AMPULA | 500
Kopā:
43. daļa | B05-ASINIS UN ASINS AISTĀJĒJI 33621400-3
1 | B05AA06 | GELATINUM SATUROŠI LĪDZEKĻI | 0.25MG/500ML | 4% | FLAKONS | 1500
2 | B05BA10 | KOMBINĀCIJAS | INFŪZIJU ŠĶ. | 500ML 10% | FLAKONS | 3500
3 | B05BB02 | ELEKTROLĪTI UN OGĻHIDRĀTI (STEROFUNDIN BG-5) | INFŪZIJU ŠĶ. | 500ML | FLAKONS | 350
4 | B05BB02 | ELEKTROLĪTI UN OGĻHIDRĀTI (STEROFUNDIN HEG-5)*** | INFŪZIJU ŠĶ. | 500ML | FLAKONS | 1500
5 | B05CX01 | GLUCOSUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 50%- 500ML | FLAKONS | 20
Kopā:
44. daļa | B05BB01-ŠĶĪDUMI INFŪZIJAI 33692100-8
1 | B05BB01 | ELEKTROLĪTU ŠĶĪDUMI (RINGER) | INFŪZIJU ŠĶ. | 500ML | FLAKONS | 22000
2 | B05BB01 | ELEKTROLĪTU ŠĶĪDUMI (RINGER-LACTAT) | INFŪZIJU ŠĶ. | 500ML | FLAKONS | 5000
Kopā:
45. daļa | B05-ŠĶĪDUMI INFŪZIJAI 33692100-8
1 | B05BC01 | MANNITOLUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 10% | FLAKONS | 3500
2 | B05AA05 | DEXTRAN | INFŪZIJU ŠĶ. | 10% | FLAKONS | 100
3 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 0.9%-100ML | FLAKONS | 40000
4 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 0.9%-1000ML | FLAKONS | 40000
5 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 0.9%-250ML | FLAKONS | 40000
6 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 0.9%-500ML | FLAKONS | 42000
7 | B05CX01 | GLUCOSUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 10%-500ml | FLAKONS | 1200
8 | B05CX01 | GLUCOSUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 5%-500ML | FLAKONS | 3000
9 | B05CX01 | GLUCOSUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 5%-250ML | FLAKONS | 500
Kopā:
46. daļa | B05-ŠĶĪDUMI SKALOŠANAI 33692000-7
1 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | SKALOŠANAI | 0.9%-1000ML | FLAKONS AR SKRŪVĒJAMU KORĶI | 1600
2 | B05CB01 | NATRII CHLORIDUM | SKALOŠANAI | 0.9%-3000ML | FLAKONS | 100
Kopā:
47. daļa | B05X-PAPILDUS ŠĶĪDUMI INFŪZIJAI 33692100-8
1 | B05XA03 | NATRII CHLORIDUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 5.85%-20ML | AMPULA | 1250
2 | B05XA01 | KALII CHLORIDE | INFŪZIJU ŠĶ. | 7.45%- 20ML | FLAKONS | 3500
3 | B05XA02 | NATRII BICARBONAS | INFŪZIJU ŠĶ. | 4.2%-250 ML | FLAKONS | 50
Kopā:
48. daļa | MEDIKAMENTI II 33622100-7
1 | C01AA05 | DIGOXINUM | TABL/KAPSULAS | 0.25MG | TABL | 800
2 | C01AA05 | DIGOXINUM | INJ. ŠĶ. | 0.5MG/2ML | AMPULA | 750
3 | C01BD01 | AMIDARONUM | TABL/KAPSULAS | 200MG | TABL | 1050
4 | C01BD01 | AMIDARONUM | INJ. ŠĶ. | 150MG/3ML | AMPULA | 2800
5 | C01CA04 | DOPAMINUM | KONCENTR. INF. ŠĶ. PAGATAV. | 200MG/10ML | AMPULA | 510
6 | C01CA07 | DOBUTAMIN | INJ. ŠĶ. | 12,5MG/ML | AMPULA | 300
7 | C01CA24 | EPINEFRINUM | INJ. ŠĶ. | 1MG/ML | AMPULA | 1900
8 | C01DA02 | GLYCERYL TRINITRAS | INFŪZIJU ŠĶ. | 10MG/10ML | AMPULA | 380
9 | C01DA02 | GLYCERYL TRINITRAS | AER | 0.4MG DEVA | AER0SOLS | 27
10 | C01DA02 | GLYCERYL TRINITRAS | TABL/KAPSULAS | 0.5MG | TABL | 200
11 | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE | TABL | 40MG | TABL | 3600
12 | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE | TABL | 60MG | TABL | 3200
13 | C02AB01 | METHYLDOPUM | TABL | 250MG | TABL | 200
14 | B05XA05 | MAGNESII SULFAS | INJ. ŠĶ. | 250MG/ML | FLAKONS | 25000
15 | C02AC01 | CLONIDINUM | INJ. ŠĶ. | 0.15MG/ML 1ML | AMPULA | 580
16 | C02AC05 | MOXONIDIN | TABL | 0,4MG | TABL | 1300
17 | C03CA01 | FUROSEMIDUM | INJ. ŠĶ. | 10MG/ML | AMPULA | 25000
18 | C03CA01 | FUROSEMIDUM | TABLETE | 40MG | TABLETE | 1000
19 | C03CA04 | TORASEMIDUM | INJ. ŠĶ. | 20MG/4ML | AMPULA | 2600
20 | C03CA04 | TORASEMIDUM | TABLETE | 10MG | TABLETE | 1200
21 | C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | TABL | 50MG | TABL | 4600
22 | C04AD03 | PENTOXIFYLLINE | INJ. ŠĶ. | 20MG/ML | AMPULA | 4000
23 | C05BA | Heparins or heparinoids for topical use | GĒLS | 1% | TŪBIŅA | 60
24 | C07AB02 | METOPROLOLUM ILGSTOŠAS DARBĪBAS | TABL/KAPSULAS | 23.75MG | TABL | 11130
25 | C07AB02 | METOPROLOLUM RETARD | TABLETE | 100MG | TABLETE | 6000
26 | C07AB02 | METOPROLOLUM | INJ. ŠĶ. | 1MG/ML | AMPULA | 1200
27 | C07AB02 | METOPROLOLUM | TABL/KAPSULAS | 100MG | TABL | 2100
28 | C08CA01 | AMLODIPINUM | TABL | 10MG | TABL | 2350
29 | C08CA05 | NIFIDIPINUM | ILGSTOŠAS DARB. TABL | 10MG | TABL | 300
30 | C08CA05 | NIFIDIPINUM | ILGSTOŠAS DARB. TABL | 20MG | TABL | 200
31 | C08CA08 | NITRENDIPINUM | TABL | 20MG | TABL | 2800
32 | C08DA01 | VERAPAMILUM | INJ. ŠĶ. | 5MG/2ML | AMPULA | 80
33 | C08DA01 | VERAPAMILUM | TABL/KAPSULAS | 80MG | TABL | 250
34 | C09AA02 | ENALAPRILUM | TABL/KAPSULAS | 10MG | TABL | 1260
35 | C09AA02 | ENALAPRILUM | TABL/KAPSULAS | 20MG | TABL | 200
36 | C09AA02 | ENALAPRILUM | INJ. ŠĶ. | 1.25MG/ML | AMPULA | 70
37 | C10AA05 | ATROVASTATINUM | TABL/KAPSULAS | 80MG | TABL | 6500
38 | C09AA04 | PERINDOPRIL | TABL | 5MG | TABL | 7000
39 | C09BB04 | PERINDOPRILI ARGININUM,AMLODIPINI BESILAS | TABL | 10/10MG | TABL | 1500
40 | C09BB04 | PERINDOPRILI ARGININUM,AMLODIPINI BESILAS | TABL | 10/5MG | TABL | 1000
41 | C09AA04 | PERINDOPRIL | TABL | 10MG | TABL | 4000
42 | C09CA07 | TELMISARTANUM | TABL | 80MG | TABL | 800
Kopā:
49. daļa | D-ĀDU MĪKSTINOŠI UN AIZSARGĀJOŠI LĪDZEKĻI 33631200-4
1 | D02AB | ZINCI OXYDUM | ZIEDE | 10% | TŪBIŅA | 60
2 | D03AX04 | DEXPANTHENOLUM | UZ ĀDAS LIETOJAMAS PUTAS | 4.63MG/G | FLAKONS | 15
3 | D06AX01 | ACIDUM FUSIDICUM | ZIEDE/KRĒMS | 2%-15MG/G | TŪBIŅA | 10
4 | D08AX | VIRIDE NITENS | ŠĶĪDUMS | 1%-10ML | FLAKONS | 50
5 | D08AX | KALII PERMANGANAS | PULVERIS SKALOJAMĀ ŠĶ. PAGAT. | 30G | FLAKONS | 6
6 | D08AX | HYDROGENII PEROXYDUM | ŠĶĪDUMS | 3%-100ML | FLAKONS | 1350
7 | D08AX | PIX LIGUIDA BETULAE, XEROFORMINUM (LINIMENTUM BALSAMICUM VISHNEVSKY) | LINIMENTS | 3% | TŪBIŅA | 130
8 | H02AB02 | DEXAMETHASONUM | INJ. ŠĶ. | 4MG/ML | AMPULA | 31100
9 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | PULV. INF. ŠĶ.PAGAT. | 1000MG | FLAKONS | 100
10 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | PULV. INF. ŠĶ.PAGAT. | 500MG | FLAKONS | 360
11 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | PULV. INF. ŠĶ.PAGAT. | 40MG | FLAKONS | 1200
12 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | TABL/KAPSULAS | 16MG | TABL | 1050
13 | H02AB04 | PRENISOLONUM | TABL/KAPSULAS | 5MG | TABL | 1000
14 | H02AB09 | HYDROCORTISONUM | PULV. INF. ŠĶ.PAGAT. | 100MG | FLAKONS | 180
15 | H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | TABL/KAPSULAS | 100 MCG | TABL | 700
Kopā:
50. daļa | MEDIKAMENTI III 33661100-2
1 | N01AB06 | ISOFLURANUM | INHAL. TVAIKI, ŠĶIDR. | 100ML-99.90% | FLAKONS | 60
2 | N01AB08 | SEVOFLURANUM | INHAL. TVAIKI, ŠĶIDR. | 250ML | FLAKONS | 65
3 | N01AX | NATRII OXYBUTYRAS | INJ. ŠĶ. | 20%10ML | AMPULA | 1340
4 | N01AX10 | PROPOFOLUM | EMULSIJA | 1% 20ML | FLAKONS | 6000
5 | N01BB01 | BUPIVACAINUM | ŠĶ.INJ. SPINĀLAI ANEST. | 5MG/ML 4ML | AMPULA | 600
6 | N01BB01 | BUPIVACAINUM | SMAGAIS ŠĶ. SPINĀLAI INJ. | 5MG/ML | FLAKONS | 200
7 | N01BB01 | BUPIVACAINUM | INJ.ŠĶ. | 0.5%/ 20ML | FLAKONS | 100
8 | N01BB02 | LIDOCAINUM | INJ.ŠĶ. | 20MG/ML | AMPULA | 8400
9 | N01BB02 | LIDOCAINUM | AEROSOLS VIETĒJAI LIETOŠ. | 10% | AER0SOLS | 120
10 | N01BB52 | Lidocaini hydrochloridum, Chlorhexidini digluconas, Methylis hydroxybenzoas | GĒLS | 6ML | GAB | 1000
11 | N02AA01 | MORPHINUM | INJ.ŠĶ. | 10MG/ML | AMPULA | 1560
12 | N02AB03 | FENTANYLUM | INJ.ŠĶ. | 0.05MG/ML | AMPULA | 15400
13 | N02AB03 | FENTANYLUM | PLĀKSTERIS | 25MCG/H | PLĀKSTERIS | 500
14 | N02AX | TRIMEPIRIDINI HYDROCH. | INJ.ŠĶ. | 20MG/ML | AMPULA | 5600
15 | N02AX02 | TRAMADOLUM | INJ.ŠĶ. | 50MG/ML 1ML | AMPULA | 14800
16 | N02BB02 | METAMIZOLI NATRIUM | INJ.ŠĶ. | 500MG/ML | AMPULA | 39000
17 | N02BE01 | PARACETAMOLUM | SUSP.IEKŠĶ.LIET. | 120MG/5ML-100ML | PUDELE | 20
18 | N02BE01 | PARACETAMOLUM | SUPOZIT. | 125MG | SUPPOZIT | 550
19 | N02BE01 | PARACETAMOLUM | SUPOZIT. | 250MG | SUPPOZIT | 740
20 | N02BE01 | PARACETAMOLUM | INFŪZIJU ŠĶ. | 10000MG/100ML | FLAKONS | 1020
21 | N02BE01 | PARACETAMOLUM | TABLETE | 500MG | TABL | 3000
Kopā:
51. daļa | MEDIKAMENTI IV 33661300-4
1 | N03AF01 | CARBAMAZEPINUM | ILGST.DARB. TABLETE | 200MG | TABL | 4000
2 | N03AX12 | GABAPENTINUM | KAPSULA | 300MG | KAPSULA | 16000
3 | N04BA02 | LEVDOPA AR DEKARBOKSILĀZES INHIBITORU | TABLETE | 100/25 MG | TABLETE | 1200
4 | N05AD01 | HALOPERIDOLUM | INJ.ŠĶ. | 5MG/ML | AMPULA | 2500
5 | N05AD01 | HALOPERIDOLUM | PILIENI IEKŠĶ. LIETOŠ. | 0.02% | FLAKONS | 6
6 | N05AD01 | HALOPERIDOLUM | TABLETE | 1,5MG | TABL | 800
7 | N05AD03 | MELPERONUM | TABLETE | 25MG | TABL | 1000
8 | N05AF03 | CHLORPROTHIXENUM | TABLETE | 50MG | TABL | 3000
9 | N05BA01 | DIAZEPAMUM | INJ.ŠĶ. | 0.5%2ML | AMPULA | 20600
10 | N05BA01 | DIAZEPAMUM | TABLETE | 5MG | TABL | 1530
11 | N05CB02 | ETHYLI BROMISOVALERAS, PHENOBARBITALUM, OLEUM MENTHAE | ŠĶIDRUMS IEKŠĶ.LIETOŠ. | 90ML | FLAKONS | 80
12 | N05CD08 | MIDAZOLAMUM | INJ.ŠĶ | 5MG/ML | AMPULA | 7200
13 | N05CD08 | MIDAZOLAMUM | TABLETE | 7.5MG | TABL | 1200
14 | N05BA | FENAZEPAMUM | TABLETE | 1MG | TABL | 16100
15 | N06AA09 | AMITRIPTILINUM | TABLETE | 10MG | TABL | 12150
16 | N06AA09 | AMITRIPTILINUM | TABLETE | 25MG | TABL | 1400
17 | N06BX03 | PIRACETAMUM | INJ.ŠĶ. | 200MG/ML 5ML | AMPULA | 4200
18 | N06BX18 | VINPOCEINUM | INJ.ŠĶ. | 10MG/2ML | AMPULA | 14000
19 | N06DA04 | GALANTAMIN | INJ.ŠĶ. | 5MG/ML | AMPULA | 2500
20 | N07AA | IPIDACRINUM | INJ.ŠĶ. | 5MG/ML | AMPULA | 4500
21 | N07CA01 | BETAHISTINUM | TABLETE | 24MG | TABL | 18600
22 | N07CA02 | CINNARIZINUM | TABLETE | 25MG | TABL | 3500
23 | P01AB01 | METRANIDAZOLUM | TABLETE | 500MG | TABL | 900
24 | P02CA01 | MEBENDAZOLUM | TABLETE | 100MG | TABL | 200
25 | P03AC04 | PEREMETHRINUM | ZIEDE | 40MG/ML ZIEDE | FLAKONS | 15
26 | P03AC04 | PEREMETHRINUM | ŠAMPŪNS | 10MG/G | FLAKONS | 90
27 | R01AB01 | PHENYLEPRINUM/ DIMETINDENUM | DEGUNA PILIENI | 15ML | FLAKONS | 300
28 | R01AD09 | MOMETASONI FUROAS | DEGUNA AEROSOLS | 50MCG | FLAKONS | 6
29 | R03AC02 | SALBUTAMOLUM | AEROSOLS INHALĀCIJĀM | 100MCG DEVĀ | FLAKONS | 80
30 | R03AC02 | SALBUTAMOLUM | INHAL, ŠĶ, | 5MG/ML | FLAKONS | 350
31 | R03BA02 | BUDESONIDUM | SUSP. INHALĀCIJĀM | 0.5MGML | FLAKONS | 3000
32 | R03BA05 | FLUTICASONUM | AEROSOLS INHALĀCIJĀM | 125MCG | FLAKONS | 20
33 | R03BA05 | FLUTICASONUM | AEROSOLS INHALĀCIJĀM | 250MCG | FLAKONS | 35
34 | R03DA04 | THEOPHILINUM | TABLETE | 350MG | TABL | 2000
35 | R03DA04 | AMINOFILINUM | INJ.ŠĶ. | 240MG 10ML | AMPULA | 10600
36 | R05CB01 | ACETYLCISTEINUM | INJ.ŠĶ. | 100MG/ML | AMPULA | 450
37 | R05CB06 | AMBROXOLUM | TABLETE | 30MG | TABL | 26000
38 | R05CB06 | AMBROXOLUM | ŠĶIDRUMS IEKŠĶ.LIETOŠ. | 15MG/ML SĪRUPS 100ML | FLAKONS | 330
39 | R06AA04 | CLEMASTINUM | INJ.ŠĶ. | 1MG/ML 2M | AMPULA | 30000
40 | R06AA04 | CLEMASTINUM | TABLETE | 1MG | TABL | 1900
41 | R06AC03 | CHLOROPYRAMINUM | INJ.ŠĶ. | 20MG/ML 2ML | AMPULA | 1000
42 | R06AE07 | CITERIZINUM | PILIENI IEKŠĶ.LIETOŠ. | 10MG/ML-20ML | FLAKONS | 65
43 | R06AX | FENKAROLUM | TABL | 10MG | TABL | 360
44 | R06AX | FENKAROLUM | TABL | 25MG | TABL | 120
45 | R07AB | AMMONII CAUSTICI | ŠĶĪDUMS | 10% | FLAKONS | 85
46 | V03AB15 | NALAXONUM | INJ.ŠĶ. | 0.4MG/ML | AMPULA | 270
47 | S01AA01 | CHLORAMPHENICOLUM | ACU PILIENI | 5MG/ML | FLAKONS | 65
48 | S01AA13 | ACIDUM FUSIDICUM | ACU PILIENI | 10MG/G | TŪBIŅA | 12
49 | S02DA01 | PRESĀPJU LĪDZ.(OTIPAKS) | AUSU PILIENI | 40MG/10MG/G | FLAKONS | 55
Kopā:
52. daļa | V08 RENTGENKONTRASTVIELAS 33696800-3
1 | V08AB05 | IOPROMIDUM | ŠĶ.INJ. UN INFŪZIJĀM | 300 MGJ/ML 100ML | FLAKONS | 1600
2 | V08AB05 | IOPROMIDUM | ŠĶ.INJ. UN INFŪZIJĀM | 300 MGJ/ML 50ML | FLAKONS | 150
3 | V08AB05 | IOPROMIDUM | ŠĶ.INJ. UN INFŪZIJĀM | 300 MGJ/ML 500ML | FLAKONS | 20
Kopā:
53. daļa | J-PRETINFEKCIJU MEDIKAMENTI 33651000-8
1 | J01AA02 | DOXICIKLINI | TABLETE | 100MG | TABL | 2000
2 | J01CA01 | AMPICILLINI | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1GR | FLAKONS | 2200
3 | J01CA04 | AMOXICILLINI | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1GR | FLAKONS | 2000
4 | J01CA04 | AMOXICILLINI | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 500MG | TABLETE | 6000
5 | J01CE01 | PENICILLINI | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1MILJ | FLAKONS | 700
6 | J01CR02 | AMOXICILLINI/CLAVULANIC ACID | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1000/200MG | FLAKONS | 5000
7 | J01CR02 | AMOXICILLINI/CLAVULANIC ACID | TABLETE | 500/125MG | TABLETE | 420
8 | J01CR02 | AMOXICILLINI/CLAVULANIC ACID | TABLETE | 875/125MG | TABLETE | 420
9 | J01DB04 | CEFOZOLINI | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1GR | FLAKONS | 23500
10 | J01DC02 | CEFUROXIM | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1500MG | FLAKONS | 4500
11 | J01DD04 | CEFTRIAXONS | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 1GR | FLAKONS | 50000
12 | J01DH51 | IMIPENEM/CILASTATIN | PULVERIS INJ. ŠĶĪD. PAGATAVOŠANAI | 500/500MG | FLAKONS | 2600
13 | J01FA09 | CLARITROMICINI | TABLETE | 500MG | TABLETE | 3300
14 | J01FA09 | CLARITROMICINI(KLACID) | SUSPENSIJA | 125MG/5ML | SUSPENSIJA | 80
15 | J01GB03 | GENTAMICINI | INJEKCIJU ŠĶĪDUMS | 80MG/2ML | AMPULA | 14000
16 | J01MA02 | CIPROFLOXACINI | INFŪZIJU ŠĶ. | 200MG/100ML | FLAKONS | 8000
17 | J01XD01 | METRONIDASOLI | INFŪZIJU ŠĶ. | 0.5% 100ML | FLAKONS | 20000
18 | J01XE | FURAGINUM SOLUBILE | KAPSULA | 50MG | KAPSULA | 17000
19 | M01AB05 | DICLOFENACUM | ŠĶĪDUMS I/M LIETOŠANAI | 75MG/3ML | AMPULA | 24000
20 | M01AB05 | DICLOFENACUM | ŠĶĪDUMS I/V LIETOŠANAI | 75MG/3ML | AMPULA | 25500
21 | M01AE01 | IBUPROFENUM | TABLETE | 200MG | TABLETE | 2200
22 | M01AE01 | IBUPROFENUM | TABLETE | 400MG | TABLETE | 18000
23 | M01AE01 | IBUPROFENUM | SUSPENSIJA | 100MG/5ML/100ML | SUSPENSIJA | 150
24 | M01AE17 | DEXKETOPROFENUM | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 50MG/2ML | AMPULA | 14000
25 | M03AB01 | SUXAMETHONI CHLORIDUM | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 20MG/ML | AMPULA | 650
26 | M03AC04 | ATRACURII BESILAS | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 10MG/5ML | AMPULA | 750
27 | M03BX02 | TIZANIDINUM | TABLETE | 4MG | TABLETE | 4000
28 | M03BX04 | TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM | TABLETE | 150MG | TABLETE | 15000
29 | M01AE01 | IBUPROFENUM | TABLETE | 200MG | TABLETE | 6700
30 | M01AE01 | IBUPROFENUM | TABLETE | 400MG | TABLETE | 22000
31 | M01AE17 | DEXKETOPROFENUM | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 50MG/2ML | AMPULA | 7000
32 | M03AB01 | SUXAMETHONI CHLORIDUM | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 20MG/ML | AMPULA | 600
33 | M03AC04 | ATRACURII BESILAS | ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM | 10MG/5ML | AMPULA | 800
34 | M03BX04 | TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM | TABLETE | 150MG | TABLETE | 22500
Kopā:
54.daļa | SPIRTS 33680000-0
1 | Spirts | SPIRITUS AETHYLICUS | ŠĶ. ĀRĪGAI LIETOŠ. | 70 0 0.2 VAI 0.5 KG | KG | 970
2 | Spirts | SPIRITUS AETHYLICUS | ŠĶ. ĀRĪGAI LIETOŠ. | 960 0.2, 0.5 VAI 1 KG | KG | 400
Kopā:
55. daļa | D08-ANTISEPTISKIE UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI 33631600-8
1 | D08AG02 | POLYVIDONUM-IODIUM | ŠĶĪDUMS- 1000ML | 100MG/ML | FLAKONS | 15
Kopā:
56. daļa | B01-TROMBOCĪTU AGREGĀCIJAS INHIBITORI, HEPARĪNU 33621000-9
1 | B01AC17 | TIROFIBANUM | INJ. ŠĶ. | 0.25MG/ML | FLAKONS | 4
2 | B01AD02 | ALTEPLASE | INJ. ŠĶ. | 50MG/50ML | FLAKONS | 10
Kopā:
57. daļa | B02-VIETĒJI LIETOJAMI HEMOSTATISKI LĪDZEKĻI 33621200-1
1 | B02BC30 | KOMBINĀCIJAS(TACHOSIL) | SŪKLIS | 9.5X4.8 | GAB | 8
2 | B02BC30 | KOMBINĀCIJAS (TACHOSIL) | SŪKLIS | 4,8X4,8 1UD | GAB | 8
Kopā:

## Laboratorija
Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums - Laboratorijas reaģenti un piederumi
Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Izmērs | Forma | Minimālais nepieciešamais daudzums 36 mēnešos | Piedāvātās preces apraksts | Ražotājs/ valsts | Reģistrācijas apliecības Nr. vai CE/ ZR reģistrācijas Nr. | Cena par formu | Summa par daudzumu EUR bez PVN | Summa par daudzumu EUR ar PVN | Komentāri
58. daļa | Klīnika I 33696500-0
1 | Grama krāsa 2 (Color Gram 2) | R1 Kristāl- violetā oksolāta šķīdumā. |  |  |  | Gram krāsu komplekts. Kods 805000 | Deltalab, kods 805040, Spānija | CDCE-75,R.1 | 8.4 | 50.4 | 60.984
| Color Gram2 | R2 Lugola šķīdums | 4x240 ml | iepak. | 6 |  | Deltalab, kods 806030, Spānija | CDCE-75,R.1 | 5.4 | 32.4 | 39.204
| Color Gram2 | R3 atkrāsotājs |  |  |  |  | Deltalab, kods 805001, Spānija | CDCE-75,R.1 | 9.1 | 54.6 | 66.066
| Color Gram2 | R4 Safronia šķīdums |  |  |  |  | Deltalab, kods 805050, Spānija | CDCE-75,R.1 | 8 | 48 | 58.08
Paraugs- 1.poz.- 1.gab
Kopā: | [9 empty] | 185.4 | 224.334
59. daļa | Klīnika II 33696500-0
1 | Samsona krāsa |  | 100 ml | ml | 300 | Samsona krāsa 100 ml, kods 006688-0100 | Bioanalytic GmbH, Vācija | CE20170906 | 1.2 | 360 | 435.6
2 | Imersijas eļļa | Mikroskopijai | 100 ml | ml | 900 | Imersijas eļļa 100ml, kods 2167 | Kaltek, Itālija | 3380M | 0.105 | 94.5 | 114.345
3 | Mai- Grīnvalda krāsa |  | 2.5 l | l | 35 | Mai- Grīnvalda krāsa, 2,5 l, kods 1221 | Kaltek, Itālija | 3380M | 10.8 | 378 | 457.38
4 | Ziel Nilsen metode krāsošanas komplekts | Karbolfuksīna šķīdums, Atkrāssotājs, Metilēnzilā šķīdums | 4x200 ml | iepak. | 8 | Ziehn- Nielsen krās. kompl. 250ml*4 | Deltalab, kods 805010, Spanija | CDCE-75,R.1 | 27 | 216 | 261.36
Kopā: | [9 empty] | 1048.5 | 1268.685
60. daļa | Klīnika III 33696500-0
1 | Gimza krāsa (azūra-eozīna-metilēnzilā krāsu šķīdums) | Asins iztriepju krāsošanai | 1 l | l | 6 | Gimza krāsa (azūra-eozīna-metilēnzilā krāsu šķīdums), kods 1158, 2*500 ml | Kaltek, Itālija | 3380M | 30 | 180 | 217.8
2 | 1 % metilēnzilā šķīdums |  | 1 l | l | 12 | 1 % metilēnzilā šķīdums, kods 1109, 1000 ml | Kaltek, Itālija | 3380M | 20 | 240 | 290.4
Paraugs- 1.poz.- 1.gab., 2.poz.-1.gab.
Kopā: | [9 empty] | 420 | 508.2
61. daļa | Klīnika IV 33696500-0
1 | Plastmasas irbulīši | Plastmasas, baltā krāsā, 120 mm gari | Iepakojumā pa 100 gab. | gab. | 1000 | Plasmasas irbulīši, N 100, kods 132010 | Lp Italiana, Itālija | FT-02-06 | 1.25 | 12.5 | 15.125
Kopā: | [9 empty] | 12.5 | 15.125
62. daļa | Klīnika V 33696500-0
1 | Cukura testrēmeles saderīgas ar glikometru Optium | Saderība ar Tukuma slimnīcā esošo glikometru Optium | 50 gab. iepakojumā | Iepak. | 285 | Cukura teststrēmles No Coding aparātam, kods 318104 | i_sens. D-Koreja | V1161290700015 | 6 | 1710 | 1915.2 | Tiek nodrošināti glikometri nepieciešamā daudzumā bez maksas.
2 | Tievās lancetes sterilas | 28 mm garums. Saderība ar Tukuma slimnīcā esošo glikometru Optium | 50 gab. iepakojumā | Iepak. | 160 | Lancetes saderīgas ar glikometru, Promisemed, kodsBL-201T28G | Promisemed, Taivāna | DD601223050001 | 0.7 | 112 | 135.52
Kopā: | [9 empty] | 1822 | 2050.72
63. daļa | Imūnhematoloģijas reaģenti I 33696100-6
1 | Micro Typing cards 1×12 | Diaclon Anti-D (DVIneg.) | 6×12 | statīvs | 72
2 | Gell kartes Liss/ Coombs | 6x12 kartes | 6×12 | statīvs | 240
3 | Šķīdums eritrocītu suspensijas pagatavošanai | Diluent 2. Flakonos 100 ml | 2x100 ml | Iepak. | 21
4 | Micro Typing cards | Diaclon ABD-Confirmation | 6x12 | statīvs | 78
5 | Micro Typing cards | Diaclon ABO/D+ dubultreakcija | 6x12 | statīvs | 400
Kopā:
64. daļa | Imūnhematoloģijas reaģenti II 33696100-6
1 | Column screen 123 (standarteritrocītu šķīdums 0.8 %) | Vienā iepakojumā 1, 2, 3 | 3 X 10 ml | iepak. | 82
2 | Standarteritrocīti | A1,A2,B,O: | 4 X 5 ml | iepak. | 54
3 | Standarteritrocīti | A1, B | 2 X 5ml | iepak. | 54
4 | Rēzusa antivielu kontrole serumam |  | 3 x 5 ml | iepak. | 6
5 | Monoklonālais reaģents Anti-A (ABO1) | Asins grupu noteikšanai | 10 ml | flakons | 45
6 | Monoklonālais reaģents Anti-B(ABO2) | Asins grupu noteikšanai | 10 ml | flakons | 45
7 | Kontroles eritrocīti (O,A,B,AB) |  | 4x4ml | iepak. | 54
Pozīciju no 1-7 Izmeklēšanas metodēm jāatbilst Laboratorijas Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātajām un akreditētajām metodēm.
Kopā:
65. daļa | Hematoloģija I 33141000-0
1 | Microvette ® K3E | EDTA, Eiropas krāsu kods; atzīme 200; ar apaļu apakšējo malu, no plastmasas, ar ātro vītni, dubults vāks, skrūvējams korķis. Ø ne mazāks kā 10 mm. Iespēja noņemt asinis gan pēc kapilāra, gan pēc lāpstiņas principa. |  | gab. | 11000
2 | BSG- Microvette ® CB 200 NC | EGĀ noteikšanai,Eiropas krāsu kods; plastmasas, ar sfērisku pamatni,komplektēti kapilāru asinsnoņemšanai un garo kapilāru rezultātu nolasīšanai, dubultais vāks pārklāj stobriņu no iekšpuses un ārpuses |  | gab. | 4500
3 | Monovette 9NC | Zaļas krāsas marķējums; plastmasas; skrūvējams korķis; dubultas darbības asins noņemšanas princips (mehāniskais un ar vakumu) | 3ml; 66x11mm | gab. | 24000
4 | Monovette ® Z | Baltas krāsas marķējums; plastmasas, ar skrūvējamu korķi, dubultas darbības asins noņemšanas princips (mehāniskais un ar vakumu) | 2,7ml; 66x11mm | gab. | 30000
5 | Monovette ® Z | Baltas krāsas marķējums; plastmasas, ar skrūvējamu korķi, dubultas darbības asins noņemšanas princips (mehāniskais un ar vakumu) | 5,5ml; 75x15mm | gab. | 70000
6 | Sedivette ® 4NC | Violetas krāsas marķējums; plastmasas, skrūvējams korķis ar dubultu vāku, dubultas darbības asins noņemšanas princips, saderība ar Sediplus Desaga S2000 | 3.5 ml 130x8mm | gab. | 16000
7 | Monovette- K3E | EDTA KE, sarkanas krāsas marķējums, dubultais asins noņemšanas princips: mehāniskais un ar vakuumu;ar skrūvējamu korķi, no plastmasas | 2,7ml; 66x11mm | gab. | 60000
8 | Monovette- K3E | EDTA KE, sarkanas krāsas marķējums, dubultais asins noņemšanas princips: mehāniskais un ar vakuumu;ar skrūvējamu korķi, no plastmasas | 1,2ml; 66x8mm | gab. | 3500
9 | Monovette- Citr/FL | Citrāts/Fluorīds, dzelteni melns krāsas marķējums, dubultais asins noņemšanas princips: mehāniskais un ar vakuumu, ar skrūvējamu korķi, no plastmasas. Gestations diabetes noteikšanai. | 3.1 ml 66x11 mm | gab. | 300
10 | Adatas | Kopā ar adatas turētāju monolītā savienojumā, sterilas; saderīgas ar asinsnoņemšanas sistēmu stobriem, kam ir dubultais asins noņemšanas princips |  | gab. | 70000
11 | Tauriņveida adatas | Kopā ar adapteriem, sterilas, saderīgas ar asins noņemšanas stobriem, kam ir dubultais asins noņemšanas princips | 0,6x19mm | gab. | 3000
12 | Automātiskās lancetes ar kaltveida asmeni | Violetā krāsā, plastmasas, sterilas. | 1,5×1,6 mm | gab. | 10500
13 | Automātiskās lancetes ar kaltveida asmeni | Rozā krāsā, plastmasas, sterilas | 1,5 X 1,2 mm | gab. | 2500
14 | Adatas ar drošības aizsegu | S monovešu adatas ar drošības aizsegu, komplektētas monolītā savienojumā ar adatu turētājiem. | 20 Gx 1½ | gab. | 3000
15 | Multiadapteri | Pāreja no luera sistēmu, saderīgas ar asins noņešanas stobriem, kam ir dubultais asins noņemšanas princips |  | gab. | 20000
16 | Hemodif saderīgs ar dubulto asins noņemšanas stobriem, kam ir dubultais asins noņemšanas princips, ar plakanu sānu izvilkšanas virsmu |  |  | gab. | 9000
Pozīcijas no 1-16 piedāvāt no viena ražotāja. Firmai jābūt 3 gadu pieredzei darbā ar doto produkciju (iesniegt pretendenta apliecinājumu)
17 | Krēpu trauciņi | Dzeltenā krāsā, polipropilēna, ar skrūvējamu vāku, triecienizturīgi ar etiķeti, dubultais vāks pārklāj trauku no iekšpuses un ārpuses | 70 ml | gab. | 2500
18 | Fēču trauciņi | Polipropilēna, ar karotīti, ar skrūvējamu korķīti, konisku pamatni, triecienizturīgi, tilpums 15 ml. | 76x20mm | gab. | 5000
19 | Urīna stobriņi | Polisterola, graduēti līdz 12 ml | 110x17mm | gab. | 56000
20 | Korķīši stobriņiem | Polipropilēna, savienojami ar piedāvātajiem urīna stobriņiem. |  | gab. | 56000
21 | Pipetes seroloģiskās | Plastmasas, iesaiņotas sterilas pa vienai ar filtru | 10 ml | gab. | 150
22 | Pipetešu uzgaļi | Polipropilēna, dzelteni. | 200μl | gab. | 70000
23 | Pipetešu uzgaļi | Polipropilēna, zili. | 1000μl | gab. | 9000
24 | Pagarinātie pipešu uzgaļi- kastītēs ar vāku | Polipropilēna, bezkrāsaini | 96x200μl, | Kaste | 9
25 | Marķieri | Dažādu krāsu rakstīšanai uz stikla un plastmasas, ūdensizturīgi. |  | gab. | 40
26 | Asins plastisko maisu caurulīšu segmentu atvērējs | Uzliekama uz caurulīšu segmentiem, iekšpusē adata |  | Gab. | 1500
27 | Laboratorijas stobriņi | Plastmasas. | 3,5ml; 55x12mm | Gab. | 10500
28 | Mikrostobriņi | Ar briljantzilo šķīdumu 11%. Iepakojumā 100 gb. | 50 X 100 µl | Gab. | 150
29 | Skrīninga tests slēptajām asinīm | 50 aploksnes, trīs testi katrā aploksnē, kopā ar reaģentu | 50 aploksnes ×3 testi(1 iepakojums) | Iepak. | 24
30 | Mikrotestu plates | Plate ar 96 ligzdām, plastmasas. |  | Iepak. | 75
31 | Mikrostobriņi | Speciālas plastmasas, pielietojams transportēšanai un glabāšanai ledusskapī | 0.5 ml | Gab. | 1500
32 | Mikrostobriņi | Speciālas plastmasas, pielietojams transportēšanai un glabāšanai ledusskapī | 500 X 1,5 ml | Gab. | 3000
33 | Kociņi ar vates tamponu galā | 15 cm garumā un vates gala biezums 4-5 mm | Iepakojumā pa 100 gab. | Gab. | 450
34 | Utilizācijas maisiņi | Saderība ar laboratorijā esošiem statīviem | 200× 300 mm, iepak. pa 100 gab. | Gab. | 12000
35 | Paraugu trauciņi | Saderīgi ar Abbott analizatoru "Axsym" | 500 X 2,5 ml | Gab. | 2000
36 | Uzlīmes urīna stobriņiem |  | 5000 vienā rullītī | Uzlīmju skaits | 51000
37 | Vienreiz lietojamās plastmasas lāpstiņas maisīšanai | 120 mm garums |  | gab. | 1500
38 | Vienreiz lietojamās dažāda tilpuma plastmasas Transfēr pipetes | 6 ml |  | gab. | 170
Pozīcijas no 17- 38 piedāvāt no viena ražotāja. Firmai jābūt 3 gadu pieredzei darbā ar doto produkciju (iesniegt pretendenta apliecinājumu)
Kopā:
66. daļa | Klīniskās analīzes 33698000-9
1 | Urīna stripu teststēmeles | Saderība ar Tukuma slimnīcas rīcībā esošo analizatoru Cobas U 411 |  |  | 38000
2 | Fekālo parazītu koncentrators parazītu oliņu bagātināšanas metodei | Vienreiz lietojama ierīce in vitro lietošanai parazītu oliņu bagātināšanas metodei. Helmintu oliņu un kāpuru koncentrācijai | 40 testi | Iepak. | 6
Pozīciju 1-2 Izmeklēšanas metodei jāatbilst Laboratorijas Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātajām un akreditētajām metodēm.
Kopā:
67. daļa | Laboratorijas piederumi 33140000-3
1 | Priekšmetstikliņi ar matētu malu |  | 26X76 mm | 50 gab. | 270 iep. | Priekšmetstikliņi ar matētu malu 26*76 mm, kods 0223 | Kaltek, Itālija | 3380M | 1.25 | 337.5 | 408.375
2 | Priekšmetstikliņi bez matētas malas |  | 26X76 mm | 50 gab. | 270 iep. | Priekšmetstikliņi bez matētas malas 26*76 mm, kods 0221 | Kaltek, Itālija | 3380M | 1.2 | 324 | 392.04
3 | Segstikliņi |  | 18x18 mm | 200 gab. | 60 iepak. | Segstikliņi 18*18 mm, kods 0530 | Kaltek, Itālija | 3380M | 1.5 | 90 | 108.9
4 | Segstikliņi |  | 24x24 mm | 200 gab. | 60 iepak. | Segstikliņi 24*24 mm, kods 0518 | Kaltek, Itālija | 3380M | 2.9 | 174 | 210.54
Paraugs- 1.poz.- 1.gab., 2.poz.-1.gab., 3.poz.-1gab., 4.poz.-1gab.
Kopā: | [9 empty] | 925.5 | 1119.855
68. daļa | Tests mononukleozes noteikšanai 33696500-0
1 | Monolatex | Aglutinācijas testa plate mononukleozes noteikšanai kvalitatīvi un puskvalitatīvi, kopā ar kontrolēm. Iepakojumā 50 testi. | 50 testi | Iepak. | 6
Izmeklēšanas metodei jāatbilst Laboratorijas Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātajām un akreditētajām metodēm.
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā:
69. daļa | Seroloģija I 33696500-0
1 | TPHA syphilis | Hemaglutikācijas tests. Iepakojumā 200 testi | 200testi | Iepak. | 7 | TPHA syphilis testi , kods 8.00.19.0.0100 | Atlas Medical, Lielbrit. |  | 32 | 224 | 250.88
2 | RPR | Kvalitatīvai un puskvalitatīvai noteikšanai sērumā vai plazmā. Iepakojumā 100 testi. | 100 testi | Iepak. | 24 | PRP syphilis testi, kods 8,00,18,0,0100 | Atlas Medical, Lielbrit. |  | 10.5 | 252 | 282.24
Pozīciju no 1-2 Izmeklēšanas metodēm jāatbilst Laboratorijas Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātajām un akreditētajām metodēm.
Paraugs- 1.poz.- 1.gab., 2.poz.-1.gab.
Kopā: | [9 empty] | 476 | 533.12
70. daļa | Seroloģija II 33696500-0
1 | Rota un Adeno vīruss | Testa ierīce ātrs kvalitatīvs tests dubultas Rota vīrusa un Adenovīrusa noteikšanai cilvēka fēcēs, balstoties uz imūnhromatogrāfijas metodi.Kvalitatīvs tests, kas balstās uz monoklonālo antivielu, kas ir specifiskās pret rota vīrusiem un adenovīrusiem piesaistīšanu. Iepakojumā 20 pārklātas somiņas, kas satur gatavu testa ierīci , lietošanai, vienreizēja izmeklējamā materiāla pipete un 20 fēču izmeklējamā materiāla atšķaidīšanas buferi (fosfāta buferis+ <0,1% nātrija azīds) gatavu lietošanai. Testu jūtība ne zemāka par 100 % un sakritība rotavīrusam ne zemāka par 97 % un adeno vīrusam ne zemāka par 98 % | 20 testi | Iepak. | 36 | Rota- adeno combo testi , kods IRAC-625 | Alltest, Ķīna | 2P150428.HABUS30 | 39 | 1404 | 1698.84
Pozīciju no 1 Izmeklēšanas metodei jāatbilst Laboratorijas Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātajām un akreditētajām metodēm.
Paraugs- 1.poz.- 1.gab.
Kopā: | [9 empty] | 1404 | 1698.84
Ingrīda Šlosberga
Direktore
SIA Mediq Latvija
Rīga, 2018. gada 1.oktobris